UAB „ANALIZĖ“ FILIALAS PILĖNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r., įmonės kodas 160289674 tel. (8 37) 460631 el. p. analize@analizemed.lt

KONKURSO SĄLYGOS

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7

8.	Derybos	7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7

11.	Baigiamosios nuostatos	8

Priedai:

1 priedas. Įvykdytų sutarčių sąrašo forma.

2 priedas. Pasiūlymo forma.

3 priedas. Medicininės įrangos techninė specifikacija.

4 priedas. Medicininės įrangos pirkimo sutarties projektas.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Analizė“ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „UAB „Analizė“ fil. Pilėnų sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“ (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0004), finansuojamą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis numato įsigyti: medicininę įrangą.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Linas Urba tel. (8 676) 22457 el. p. analize@analizemed.lt,Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama medicininė įranga, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje 2 konkurso sąlygų priedas.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis:

I pirkimo dalis.

  - odontologo darbo vietos įranga - 3 vnt.;

  - autoklavas - 1 vnt.;

  - viziografas -3 vnt.;

  - kompresorius - 2 vnt.;

  - vakuuminis siurblys - 3 vnt.;

II pirkimo dalis.

  - šviesos šaltinis - 2 vnt.,

III pirkimo dalis.

3.1. kraujo analizatorius - 1 vnt.

IV pirkimo dalis.

4.1. Defibriliatorius- 1 vnt.;

V pirkimo dalis.

5.1. Dermatoskopas – 1 vnt.;

VI pirkimo dalis.

6.1. Kraujo paėmimo kėdė- 1 vnt.;

VII pirkimo dalis.

7.1.Otorinooftalmoskopas – 1 vnt.;

VIII pirkimo dalis.

8.1. Bendrosios paciento apžiūros kušetės – 9 vnt.;

8.2. Ginekologinė kėdė – 1 vnt.;

IX pirkimo dalis.

9.1. Skaitmeninis oftalmoskopas – 1 vnt.

  - Prekės turi būti pristatytos per 3 mėnesius nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos

  - Prekių pristatymo vieta – Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas, norėdamas išsiaiškinti, ar dalyvis yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti šio pirkimo sąlygas, nustato minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams.

  - Tiekėjas turi atitikti 1 lentelėje „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ nurodytus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus:

1 lentelė. „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“.

| El. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs ar vykdo bent 1 (vieną) medicininės įrangos pardavimo/gamybos sutartį, kurios vertė nė mažesnė kaip: I-ai pirkimo daliai – 38250,00 Eur su PVM; Teikiant pasiūlymą II-ai – IX pirkimo dalims reikalavimas netaikomas. | 1) Tiekėjo įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas pagal konkurso sąlygų 1 priedą, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, trumpas aprašymas, užsakovas. 2) Tiekėjas dėl kvalifikacijos reikalavimą atitinkančios sutarties turi pateikti užsakovo pažymas/atsiliepimus, kad prekės buvo pristatytos laiku ir kokybiškos; 3) Jei tiekėjas nurodo vykdomas sutartis, jis turi pateikti duomenis dėl įvykdytos sutarties dalies, kurios suma turi atitikti keliamą reikalavimą. Pateikiami dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos. |
| 3.2.2. | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti ir atlikti garantinį aptarnavimą siūlomai medicininei įrangai, arba turėti sutartį su kitu ūkio subjektu, turinčiu teisę parduoti ir atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. Šis reikalavimas taikomas I ir III pirkimo dalims. | Pateikiamos galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą parduoti ir atlikti įrangos garantinį aptarnavimą, kopijos. Jeigu aptarnavimą atliks kitas ūkio subjektas, kuris gamintojo yra įgaliotas atlikti įrangos aptarnavimą, tiekėjas turi pateikti aptarnavimo sutarties su šiuo ūkio subjektu kopiją. Pateikiamos tinkamai patvirtintos dokumentų kopijos. |

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.2.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Konkurso sąlygų 3.2.2. punkto reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo, teikiančio pasiūlymą. Tame pačiame pirkime bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai negali atskirai pateikti pasiūlymų ar būti partneriais kitoje susivienijusių asmenų grupėje arba kaip jų subtiekėjai. Jei pasiūlymas bus teikiamas nesilaikant šio punkto reikalavimo, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. To paties subtiekėjo dalyvavimas kelių tiekėjų pasiūlymuose nėra ribojamas.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

  - Pirkėjas gali reikalauti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Jeigu yra prašoma nurodyti subrangovus, pirkėjas turi nurodyti, kokius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti subrangovai ir kokius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB „Analizė“ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras, Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r., Medicininės įrangos pirkimas bei tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. balandžio mėn. 18 d. 13 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r., darbo laikas I-V 08.30-17.00 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, nurodant du skaičius po kablelio, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 3 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Prekių kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, muito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijose (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir transportavimo, sumontavimo (jei būtina), personalo apmokymo (jei būtina) ir garantinio aptarnavimo.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas vadovaujantis Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl konkurso sąlygų paaiškinimų.

Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorius Linas Urba tel. (8 676) 22457 el. p. analize@analizemed.lt, Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. balandžio 18 d. 13 val. 15 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (siūlomų prekių apimčių ir/ ar savybių atitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir pan.);

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

    - ar tiekėjų pasiūlytos kainos yra priimtinos Pirkėjui;

    - ar tiekėjas nepateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą;

    - ar tiekėjas pateikė teisingą informaciją.

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausios kainos kriterijų.

  - Pirkėjas vertins pasiūlymus lygindamas kiekvienos pirkimo dalies kainas su PVM.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Derybos nebus vykdomos.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 4 priede.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

1 konkurso sąlygų priedas

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠO FORMA

Pateikiame informaciją apie per pastaruosius 3 metus (jeigu tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus – nuo jo įregistravimo datos) tiekėjo įvykdytas arba vykdomas panašias sutartis, kurių metu buvo pristatomos šios pagrindinės prekės:

| Sutarties Nr.<...> | Sutarties pavadinimas | <...> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjo, kuris vykdė sutartį pavadinimas (jei sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, nurodomi visi ūkio subjektų grupės nariai). | Valstybė, kurioje vykdyta sutartis ir užsakovas, atsakingo asmens kontaktinė informacija | Bendra sutarties vertė, Eur su PVM | Sutarties dalis, kurią vykdė tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, Eur su PVM. | Sutarties pradžia ir pabaiga (metai ir mėnuo) |
| <...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| Pagrindinių pristatytų prekių sąrašas, nurodant prekių bendras sumas, pristatymo datas ir prekių gavėjus (bei nurodant kaip sutarties objektas susijęs su pirkimo objektu) |  |  |  |  |
| <...> |  |  | <...> |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 konkurso sąlygų priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Analizė“ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centrui

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

____________ Nr. ______

(Data)

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt ;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), pirkimo dokumentų prieduose;

- patvirtinu, kad dokumentų kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Mes siūlome šias prekes:

Jei pirkimas skirstomas į dalis, pirkėjas pateikia lenteles dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai.

Kainos nurodytos šioje lentelėje:

Jei pirkimas skirstomas į dalis, pirkėjas pateikia lenteles dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai.

I dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Odontologo darbo vietos įranga | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Autoklavas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Viziografas | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kompresorius | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vakuuminis siurblys | 3 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

II dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Šviesos šaltinis | 2 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

III dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Kraujo analizatorius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

IV dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Defibriliatorius | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

V dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Dermatoskopas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

VI dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Kraujo paėmimo kėdė | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

VII dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Otorinooftalmoskopas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

VIII dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Bendrosios paciento apžiūros kušetės | 9 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ginekologinė kėdė | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

IX dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) |  | Kaina, Eur (su PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Skaitmeninis oftalmoskopas | 1 | Vnt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 konkurso sąlygų priedas

MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Odontologo darbo vietos įranga - 3 vnt. |  |
| 1.1. | Kėdė pacientui, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.1.1 | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 230 V, 50/60 Hz |  |
| 1.1.2 | Paciento kėdės kėlimosi ribos diapazonas ne mažiau kaip 35 cm. |  |
| 1.1.3 | Visi santechniniai privedimai (nuotekos, vakuumas, suspaustas nusausintas oras, šaltas vanduo) ir elektros maitinimo bei siurblio valdymo laidai turi pasijungti per kėdės apačią ir, sumontavus kėdę, sandariai užsidengti. |  |
| 1.1.4 | Kėdės valdymas elektrinis – hidraulinis |  |
| 1.1.5 | Galvos atlošas su artikuliatoriumi persiverčiančiu į kitą pusę, kad būtų galima prie kėdės pristumti neįgaliųjų vežimėlį ir atremti paciento galvą |  |
| 1.1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga turi būti besiūlė. |  |
| 1.1.7 | Ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, “0” programa, grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |  |
| 1.1.8 | Kairysis porankis (fiksuotas) ir dešinysis porankis (nusukamas) |  |
| 1.2. | Gydytojo instrumentų dalis, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.2.1 | 5 instrumentų valdymo pultas; instrumentai paguldomi ant pulto iš viršaus |  |
| 1.2.2 | Instrumentų rankovės turi atsilenkti iš priekinės pulto dalies, kad būtų pakankamas ir patogus darbui atstumas nuo pulto iki paciento |  |
| 1.2.3 | Gydytojo instrumentai: - 3-jų funkcijų švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) - rankovė turbinai su pašvietimu - paruošimas elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu - paruošimas ultragarsiniam skaleriui - rankovė turbinai be šviesos |  |
| 1.2.4 | Kiekvienai rankovei atskiras vandens reguliavimas |  |
| 1.2.5 | Kiekvienai rankovei atskiras darbinio slėgio reguliavimas |  |
| 1.2.6 | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko viršutinės dalies atskirai nuo šviestuvo alkūnės |  |
| 1.2.7 | Instrumentų greičio valdymas kojiniu pedalu. Tame pačiame pedale turi būti ir kėdės valdymo mygtukai (vientisas pedalas) |  |
| 1.2.8 | Valdymo pulte turi būti informacinis skaitmeninis displėjus, rodantis tikslius mikrovariklio apsisukimus |  |
| 1.2.9 | Turi būti galimybė įrangos padėtis ir parametrus suprogramuoti ne mažiau 4 gydytojams, kad kiekvienas gydytojas lengvai galėtų įrangą nustatyti į jam įprastą darbo poziciją ir naudojamus instrumentų parametrus |  |
| 1.2.10 | Kėdės funkcijų valdymas: atlošo pakėlimas / nuleidimas, sėdynės pakėlimas / nuleidimas, paskutinė padėtis, “0” padėtis, bent 2 užprogramuotų programų padėtys |  |
| 1.2.11 | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai |  |
| 1.2.12 | Elektrinio mikrovariklio sukimosi krypties mygtukas su 2 indikatoriais |  |
| 1.2.13 | Šviesos pluošto į instrumentus jungiklis su indikatoriumi |  |
| 1.2.14 | Šviestuvo įjungimo/išjungimo mygtukas |  |
| 1.3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.3.1 | 3-jų lizdų asistento instrumentų laikiklis |  |
| 1.3.2 | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės |  |
| 1.3.3 | Įmontuotas oro / vandens separatorius |  |
| 1.3.4 | Stambių atliekų dalelių surinkimo filtras |  |
| 1.3.5 | Vandens srauto valdymo rankenėlė prijungiamam išoriniam įrenginiui (pvz.: skaleriui) |  |
| 1.3.6 | Švaraus vandens sistema (indo talpa ne mažiau 0,5 l) |  |
| 1.3.7 | Stiklinės pripildymo bei spjaudyklės nuplovimo mygtukai |  |
| 1.3.8 | Kėdės funkcijų valdymas – paskutinė padėtis, “0” padėtis, bent 2 užprogramuotų programų padėtys |  |
| 1.3.9 | Šviestuvo įjungimo / išjungimo mygtukas |  |
| 1.3.10 | Lengvai pasukamas spjaudyklės indas link paciento ir nuo jo (viso pasukimo diapazonas ne mažiau kaip 180°) |  |
| 1.3.11 | Spjaudyklės indas grūdinto stiklo, nuimamas išvalymui |  |
| 1.4. | Apšvietimo sistema, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.4.1 | LED tipo, su ne mažiau kaip 10 LED lempučių |  |
| 1.4.3 | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko |  |
| 1.4.4 | Šviesos srauto stiprumas reguliuojamas rankenėle, be iš anksto nustatytų padėčių |  |
| 1.4.5 | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 30.000 Lux |  |
| 1.4.6 | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių |  |
| 1.4.7 | Apšveitimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba |  |
| 1.5. | Kėdutė asistentui, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.5.1 | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų |  |
| 1.5.2 | Neribotas kėdutės sukimasis apie ašį |  |
| 1.5.3 | Kėdutės pakėlimo ribos ne mažiau kaip 15 cm |  |
| 1.5.4 | Lanko formos atlošas |  |
| 1.6. | Kėdutė gydytojui, garantinis terminas ne mažiau 5 metų |  |
| 1.6.1 | Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų |  |
| 1.6.2 | Neribotas kėdutės sukimasis apie ašį |  |
| 1.6.3 | Kėdutės pakėlimo ribos ne mažiau kaip 15 cm |  |
| 1.6.4 | Reguliuojamas sėdimosios dalies pasvirimo kampas ne mažiau nei 10°. |  |
| 1.6.5 | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ne mažiau nei 10° |  |
| 1.7. | Mikrovariklis, garantinis terminas ne mažiau 3 metų |  |
| 1.7.1 | Elektrinis |  |
| 1.7.2 | Bešepetėlinė technologija |  |
| 1.7.3 | Apsisukimų skaičius: - apatinė riba ne daugiau 100 aps./min; - viršutinė riba ne mažiau 40.000 aps./min. |  |
| 1.7.4 | Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio padavimu |  |
| 1.7.5 | Sukimo momentas – ne mažiau 3.5 Ncm |  |
| 1.7.6 | Mikrovariklio svoris – ne daugiau 120 g. |  |
| 1.8. | Ultragarsinis skaleris, garantinis terminas ne mažiau 1 metų |  |
| 1.8.1 | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke |  |
| 1.8.2 | Komplekte ne mažiau kaip 3 vnt. skalerio antgaliukai su raktais |  |
|  | - Vakuuminis siurblys - (3 VNT.) |  |
| 1.9. | Vakuuminis siurblys, garantinis terminas ne mažiau 1 metų |  |
| 1.19.1 | Galia ne mažiau kaip 0,30 kW |  |
|  | - Kompresorius - (2 VNT.) |  |
| 1.10. | Kompresorius, garantinis terminas ne mažiau 1 metų (perkamas 1 vnt.) |  |
| 1.10.1 | Betepalinis |  |
| 1.10.2 | Pritaikytas aptarnauti 2 odontologines įrangas |  |
| 1.10.3 | Bako talpa ne mažiau kaip 50 l. |  |
| 1.11. | Kompresorius, garantinis terminas ne mažiau 1 metų (perkamas 1 vnt.) |  |
| 1.11.1. | Betepalinis |  |
| 1.11.2. | Pritaikytas aptarnauti 1 odontologinę įrangą |  |
| 1.11.3. | Bako talpa ne mažiau kaip 20 l. |  |
| 1.12 | Oro sausintuvas, garantinis terminas ne mažiau 1 metų (PERKAMAS 1 VNT.) |  |
| 1.12.1 | Pritaikytas aptarnauti 3 odontologines įrangas |  |
| 1.12.4 | Veikia šaldytuvo principu, t.y. be jokių eksploatacinių medžiagų |  |
|  | - Viziografas - (3 VNT.) |  |
| 1.13. | Rentgenoviziografijos sistema, garantinis terminas ne mažiau 1 metų |  |
| 1.13.1 | Komplekte turi būti pateikta: jutiklis, laikikliai jutikliui ( ne mažiau 4 vnt. pozicionavimo antgalių), programinė įranga, vienkartiniai maišeliai (ne mažiau 500vnt.) |  |
| 1.13.2 | Jutiklio technologija CMOS arba lygiavertė |  |
| 1.13.3 | Jutiklio dydis ne daugiau 30 x40 mm |  |
| 1.13.4 | Aktyvusis jutiklio plotas ne mažiau 650 mm2 |  |
| 1.13.5 | Pilkumo skalė ne mažiau 12 bit |  |
| 1.13.6 | Jutiklio aktyvavimas - aktyvus savaime, atvėrus programą |  |
| 1.13.7 | Jungimas į kompiuterį - tiesiogiai ne prastesne kaip USB 2.0 jungtimi, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių |  |
| 1.13.8 | Valdymo ir peržiūros programinė įranga - pateikiama kartu su radioviziografu |  |
| 1.13.9 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus. Jutiklis privalo perduoti vaizdus be iškraipymų, matavimo funkcija privalo rodyti realius ilgius be papildomo kalibravimo |  |
| 1.13.10 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo būti suderinama su Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 operacinėmis sistemomis |  |
| 1.13.11 | Valdymo ir apdorojimo programa privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais |  |
| 1.13.12 | Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti kompiuteriniame klinikos tinkle |  |
| 1.13.13 | Valdymo ir apdorojimo programos kalba - lietuvių |  |
|  | - Autoklavas - (1 VNT.) |  |
| 1.14. | Autoklavas, garantinis terminas ne mažiau 1 metų (PERKAMAS 1 VNT.) |  |
| 1.14.1 | „B“ klasės |  |
| 1.14.2 | Autonominis (nereikalauja prijungimo prie vandens padavimo sistemų) |  |
| 1.14.3 | Kameros talpa ne mažiau kaip 23 l. |  |
| 1.14.4 | Vienu metu galima autoklavuoti ne mažiau kaip 9 kg instrumentų arba ne mažiau kaip 2.5 kg tekstilės |  |
| 1.14.5 | Kameros gylis ne mažiau kaip 45 cm |  |
| 1.14.6 | Vienu metu telpa ne mažiau kaip 8 lentynėlės. Ne mažiau kaip 8 lentynėlės turi būti pateikiamos kartu su autoklavu |  |
| 1.14.7 | Komplekte turi būti CF kortelė dokumentacijai |  |

II pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- |
|  | - Šviesos šaltinis – 2 vnt. |  |
| 1.1. | Šviesos šaltinis Mobilus šviestuvas ant ratukų Šviesos šaltinis – halogenas arba LED tipo. Šviesos intensyvumas (50 cm): ne mažiau 30000 lux Švietimo laikas – ne trumpiau 5000 val. Spalvinė temperatūra: ne mažiau 3000 K Reflektoriaus diametras: ne mažiau 10,5 cm Šviesos taško dydis darbiniame atstume – ne mažiau 10 cm Reguliuojamas aukštis: ne mažiau 60 – 160 cm Maitinimas: 230 V 50-60Hz Svoris – ne daugiau 5 kg. Garantinis terminas: ne mažiau kaip 2 metai |  |
|  | - Kraujo analizatorius – 1 vnt. |  |
| 2.1. | Automatinis hematologinis analizatorius. |  |
| 2.2. | Leukocitų diferenciacija į tris dalis. Analizatorius su trijų dalių leukocitų diferenciacija turi matuoti ne mažiau 17 parametrų: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MID (MXD; GR, MON); 13. MID% (MXD; GR, MON); 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. NEUT% arba GRA%; 17. NEUT# arba GRA#. |  |
| 2.3. | Mėginio padavimas – rankinis |  |
| 2.4. | Analizatoriaus matavimo režimai: - WB - visos sudėties kraujo režimas: kapiliariniam ir veniniam kraujui; - PD - išankstinio skiedimo režimas: analizatorius analizuoja praskiestus mėginius pateikdamas visus CBC+DIFF parametrus; |  |
| 2.5. | Mėginio kiekis reikalingas tyrimui atlikti: - iš bendro kraujo ne daugiau kaip 50 µl; - praskiesto mėginio padavimo režime ne daugiau kaip 20 µl. |  |
| 2.6. | Analizatoriaus našumas ne mažiau kaip 60 tyrimų per valandą. |  |
| 2.7. | Tiesiškumas bendro kraujo režime; leidžiama paklaida ne blogiau kaip nurodytą: WBC: 10,0 –99,90 × 103/µl; ± 3% RBC: 1,0 –7,00 × 106/µl; ±3% HGB: 10,0–250 g/l; ±2% HCT: 33,4–60,0%; ±3% PLT: 200,0–999,0 × 103/µl; ±5% |  |
| 2.8. | Integruota kokybės kontrolės programa: - pasirinktinai L-J arba ir X; - kokybės kontrolės reikšmių ir paklaidos ribų suvedimas brūkšninių kodų skaitytuvo pagalba; - galimybė peržiūrėti ankščiau atliktų kokybės kontrolių duomenis su atlikimo data, parametro reikšme, CV, kokybės kontrolės kreivių bei reikšmių lentelėse spausdinimas 3-mis kok.kontrolės lygiais (aukšta, norma, žema) pasirinktinai. - galimybė pasirinkti intervalą 2S ir 3S ribose. - ne mažiau trijų lygių kokybės kontrolė. |  |
| 2.9. | Ekranas: analizatoriuje integruotas, spalvotas, skystų kristalų, lietimui jautrus. Pateikiama informacija: - tyrimo rezultatas - 3 histogramos; - paciento ID kodas, pavardė, data. - tyrimo režimas (WB, PD) - laikas - patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle, minuso/pliuso ar spec. simboliu ar spalviniu pasikeitimu). - nepatikimas tyrimas/parametras šalia žymimas (klaida, šauktuku ar spec. simboliu, ar spalvos pasikeitimu) |  |
| 2.10. | Reagentų atsekamumo ir monitoravimo programa – suvedami reagentų partijos numeriai, galiojimo laikai. |  |
| 2.11. | Paciento duomenų archyvas ne mažiau 40 000 su histograma tyrimų rezultatų su tyrimo paieškos funkcija su galimybėmis pateikti tyrimus pagal datą, ID kodą ir pavardę. |  |
| 2.12. | Integruotas terminis spausdintuvas. |  |
| 2.13. | Kalibracija - automatinė |  |
| 2.14. | Vartotojo pagalbos funkcija informuojanti vartotoją apie atsiradusias klaidas. Vidinė analizatoriaus programa vykdo servisinės priežiūros procedūras automatiškai. |  |
| 2.15. | Įranga atitinka 98/79/EB direktyvą |  |
| 2.16. | Diagnostiniai reagentai be kenksmingos cheminės medžiagos -cianido. (pateikti gamintojo patvirtinimą) |  |
| 2.17. | Analizatorius turi turėti galimybes prijungimui prie bendro įstaigos kompiuterinio tinklo bei paralelinio spausdintuvo, jungtis dvikrypčiu ryšiu nuotoliniam prisijungimui. |  |
| 2.18. | Darbinė aplinka - temperatūra 15 – 30 °C, santyk. drėgnumas 30-85%. |  |
| 2.19. | Maitinimo įtampa 220V 50/60Hz. |  |
| 2.20 | Konkursui turi būti pateikta tokia dokumentacija, kuri yra būtina siekiant įsitikinti, kad siūloma įranga atitinka reikalaujamus parametrus. |  |
| 2.21. | Analizatoriaus garantija ne mažesnė kaip 12 mėn. |  |

III pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- |
|  | - Defibriliatorius – 1 vnt. |  |
| 1.1. | Automatinis išorinis Defibriliatorius Energija: 200J fiksuoto dydžio pagal AHA 2010 - Suaugusiems: nominali 200J iškrova prie 50 Ω - Kūdikiams ir vaikams: iki 50J iškrova naudojant pediatrinius elektrodus (įsigyjama papildomai) Širdies stimuliatoriaus detekcija Iškrovos valdymas: automatinis su programa (aritmijos detekcijos sistema ir įkrovos kontrolė) Įkrovos laikas nuo indikacijos apie elektrinio šoko parengtį: mažiau kaip 8 sekundės; Instrukcijos balsu: detalūs nurodymai balsu lietuvių, rusų arba anglų kalba; Valdymo mygtukai: elektros šoko mygtukas, INFO mygtukas, išjungimo (ON/OFF) mygtukas; Indikatoriai (spalvoti LED): Pilnos įkrovos indikatorius: - priminimas balsu (spausti elektros šoko raudoną mygtuką); - mirksintis raudonas elektros šoko mygtukas. Išsijungimas: esant įkrautai baterijai Defibriliatorius neįsijungia jei: - Paciento širdies ritmas tampa ritmu, kuriam esant defibriliacija negalima, arba - Elektros šoko mygtukas nebuvo paspaustas per 15 sekundžių nuo defibriliacijos parengties, arba - Jungtukas (ON/OFF) yra išjungimo padėtyje (OFF), arba - Defibriliatoriaus elektrodai neuždėti ant paciento ar atjungti nuo prietaiso. Baterija: 12 voltų, 4,2 Ah ličio mangano dioksido, ling – life tipo. |  |

IV pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- |
|  | - Dermatoskopas – 1 vnt. |  |
| 1.1. | Pašvietimas pagrįstas LED technologija. Privalo turėti poliarizuotą ir nepoliarizuotą apšvietimą, funkcija perjungiama vienu valdikliu. Aukštos kokybės achromatinė optinė sistema. Vaizdo neiškraipantis, detalus vaizdo pateikimas. Optinis didinimas ne mažiau kaip 10 kartų, skaitmeninis didinimas negalimas. Aukštos raiškos LED apšvietimas. Spalvos temperatūra 5000K, CRI indeksas – ne mažiau kaip 80 (šimto skalėje). Privalo turėti skaitmeninę jungtį su SLR fotoaparatais arba turėti galimybę sujungti su fotoaparatu naudojant SLR adapterį. Gamintojo garantija LED apšvietimo elementams – ne mažiau kaip 50.000 valandų. Su ličio jonų ar lygiaverčiu akumuliatoriumi. Gamintojo garantija ne mažiau kaip 5 metai. |  |
|  | - Kraujo paėmimo kėdė – 1 vnt. |  |
| 2.1. | Pagaminta iš patvarių medžiagų su porankiais ir užlenkiama dalimi kojoms ištiesti. Laikančiosios konstrukcijos turi būti metalinės. Laikančiosios konstrukcijos ovalinės, diametras ne mažesnis kaip 1,5cm. Struktūra turi būti visiškai padengta epoksidiniais milteliais. Paciento sėdima dalis turi būti pagaminta iš didelio tankio poliuretano, apatinė dalis - medinė ar lygiavertė. Abi medžiagos privalo būti nedegios. Porankiai turi būti sinchronizuojami mygtuko paspaudimu. Atlošas turi būti reguliuojamas ne mažiau kaip nuo +60 iki -5 laipsnių kampo, užlenkiama dalis kojoms ne mažiau kaip - nuo -80 iki +5 laipsnių kampo. Porankiai privalo turėti atlošo funkciją ir aukščio reguliatorius. Bent viena kėdės koja turi turėti reguliatorių stabilumui užtikrinti. Minimali apkrova - ne mažiau kaip 140kg. Dydis 175x55x51cm (paklaida +-10 x +-5 x +-3 cm). |  |
|  | - Otorinooftalmoskopas – 1 vnt. |  |
|  | Otoskopo ir oftalmoskopo rinkinys, įpakuotas specialiame kieto korpuso dėkle. Abu gaminiai privalo būti vieno prekės ženklo, rinkinyje pateikiamas kotelis privalo būti suderintas su abiem prietaisais. Reikalavimai otoskopui: Pagamintas iš lengvo polikarbonato ar lygiavertės medžiagos, turi būti lengvas ir patvarus Instrumento galvutė matinės juodos spalvos, apsauganti nuo atspindžių Optinis pašvietimas, paremtas halogenine ksenono technologija (ar lygiavertė), skleidžiantis ypač ryškią baltą šviesą Apžiūros stiklelis pagamintas iš aukštos kokybės akrilo, atsparaus įbrėžimams Optinis didinimas ne mažiau kaip 2,5x Apžiūros stiklelis pasukamas, suteikiantis galimybę jį lengvai nuvalyti iš abiejų pusių Privalo turėti slankvaržę ant kotelio, leidžiančią reguliuoti šviesos stiprį Kotelis su automatiniu jungikliu, leidžiančiu greitai prijungti galvutę Kotelis padengtas neslidžia medžiaga Maitinamas baterijomis ar įkraunama ličio jonų baterija Gamintojo garantija – ne mažiau kaip 5 metai Reikalavimai oftalmoskopui: Pagamintas iš lengvo polikarbonato ar lygiavertės medžiagos, turi būti lengvas ir patvarus Privalo eliminuoti rainelės ir ragenos atspindžius Optinis pašvietimas, paremtas halogenine ksenono technologija (ar lygiavertė), skleidžiantis ypač ryškią baltą šviesą Prietaiso galvutė turi būti atspari dulkėms, lengvai prižiūrima Privalo turėti ypač tikslią sferinę optiką labai aukštos kokybės vaizdui išgauti Privalo turėti ne mažiau kaip 5 lygių diafragmą, diafragma parenkama specialiu integruotu disku Dioptrijos nuo 0 iki +20 ir nuo 0 iki -20. Stiklo briaunos privalo būti apsaugotos guminiu ar lygiaverčiu apvadu Kotelis su automatiniu jungikliu, leidžiančiu greitai prijungti galvutę Kotelis padengtas neslidžia medžiaga Maitinamas baterijomis ar įkraunama ličio jonų baterija Gamintojo garantija – ne mažiau kaip 5 metai |  |

V pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- |
|  | - Bendrosios paciento apžiūros kušetės – 9 vnt. |  |
| 1.1. | Procedūrinė lova dviejų dalių, skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose, poliklinikose, sanatorijose, slaugos ligoninėse ir kitose panašaus profilio įstaigose bendrai ligonių apžiūrai ir procedūroms atlikti. Matmenys (mm): ne mažiau kaip 1950x650x630. Galvos atramos atlenkimo kampas ne mažiau kaip 0° - 30°. Procedūrinė lova pagaminta iš sveikatai nekenksmingų, alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų. Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. Procedūrinės lovos viršus pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės, 40 mm storio elastinio poliuretano putų ir aptrauktas medicinine oda. Odos spalvą Pirkėjas pasirinks iš Tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Slankiojančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI304). Visi lovos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms bei įbrėžimams. Procedūrinė lova komplektuojama su popieriaus rulono laikikliu. Maksimali saugi lovos apkrova ne mažiau kaip160 kg. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| 1.2. | Orientacinis vaizdas |  |
|  | - Ginekologinė kėdė – 1 vnt. |  |
| 2.1. | Pagaminta iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, atsparių mechaniniam ir dezinfekciniam poveikiui. Rėmas pagamintas iš plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. Slankiojančios detalės – iš nerūdijančio plieno (AISI304) Minkšta dalis pagaminta iš medžio plokštės, elastinio poliuretano putų ir aptrauktas dirbtine oda. Odos spalvą Pirkėjas pasirinks iš Tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Kėdę sudaro dvi dalys – sėdimoji ir nugaros dalis. Sėdimoji dalis turi specialią U formos išpjovą. Visi paviršiai be aštrių kampų, lygūs ir negrublėti. Reguliuojama rankiniu būdu. Kėdės aukštis yra reguliuojamas elektrinio variklio pagalba, komplekte su rankiniu pulteliu. Ginekologinė kėdė komplektuojama su reguliuojamo aukščio kojų laikikliais ir nerūdijančio plieno indu. Maksimali leidžiama kėdės apkrova ne mažiau kaip 160 kg. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesių. Preliminarūs matmenys: Ilgis – 1285 mm +/- 50 mm; Plotis – 870 mm +/- 50 mm Aukščio reguliavimo ribos – (ne siauriau už nurodytą) 500 – 1100 mm Nugaros atramos atlenkimo kampas – ne mažiau kaip + 45° Sėdimo dalies pasvyrimo kampas + ne mažiau kaip + 25°. |  |
| 2.2. | Orientacinis vaizdas |  |

VI pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | ## Reikalavimai įrangai |  | Siūloma reikšmė, modelis ir gamintojas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Skaitmeninis oftalmoskopas – 1 vnt. |  |  |
| 1. | Pagrindinis modulis |  |  |
| 1.1. | Tipas | Nemidraitinis |  |
| 1.2. | Vaizdo sensorius | CMOS arba analogiškas |  |
| 1.3. | Vaizdo sensoriaus skiriamoji geba | Ne mažiau 5 megapikselių |  |
| 1.4. | Vaizdo atminties dydis | Ne mažiau 8GB |  |
| 1.5. | Ekranas | Ne mažiau 3,5“, lietimui jautrus LCD |  |
| 1.6. | Vaizdo formatas | JPEG arba analogiškas |  |
| 1.7. | Video formatas | H.264, MPEG4/1 arba analogiškas |  |
| 1.8. | Jungtys | Mini USB ir AV išėjimo jungtis |  |
| 1.9. | Maitinimas | Pakraunama ličio baterija |  |
| 2. | Akies dugno lęšis | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Minimalus vyzdžio diametras | Ne daugiau 3,5 mm |  |
| 2.2. | Matymo laukas | Ne blogesnis kaip 40 º. |  |
| 2.3. | Vaizdo skiriamoji geba | Ne mažiau nei 800x480 pikseliai |  |
| 2.4. | Darbo laikas maksimalioje iliuminacijoje | Ne mažiau 45 min |  |
| 2.5. | Fokusavimo diapazonas | -20D iki + 20D |  |
| 2.6. | Fokusavimo parinktys | Automatinis, rankinis |  |
| 2.7. | Fiksacija | Vidinė, ne mažiau 7 pozicijų |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 3.1. | Speciali programinė įranga prietaiso prijungimui ir duomenų bazės valdymui | Būtina |  |
| 3.2. | Programinis suderinamumas su DICOM | Būtina |  |
| 3.4. | Garantinio laikotarpio trukmė | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 3.5. | Lagaminas prietaiso saugojimui ir transportavimui | Būtinas |  |
| 3.6. | Kartu su prietaisu turi būti pateiktas naudojimo instrukcija | Būtina |  |

Bendrieji reikalavimai siūlomai įrangai:

- Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

- Tiekėjo siūlomos prekės privalo atitikti minimalius techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų prekes.

- Tiekėjo siūloma įranga turi atitikti Europos Sąjungos 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracija arba CE sertifikatas. Kartu su pasiūlymu pateikiamos dokumentų kopijos (originalo ir lietuvių kalba). Pristatant prekes turi būti pateikiamas CE sertifikatas.

4 konkurso sąlygų priedas

PROJEKTO „UAB „ANALIZĖ“ FIL. PILĖNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0004

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m.   __________________ d. Nr. _______

Kaunas

UAB „Analizė“ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Lino Urbos, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir

(nurodyti įstaigos pavadinimą) (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), (jei tai tiekėjų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarėme šią medicininės įrangos pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

  - Sutarties dalykas yra medicininė įranga (toliau – Prekės). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Prekių BVPŽ kodas - 33100000-1 – Medicininė įranga.

  - Prekių pristatymo vieta – Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r.

  - Prekių pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir pritaikytos per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių suteikimo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Nenumatytoms aplinkybėms priskiriama:

    - pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar gavus kompetentingų institucijų nurodymus dėl perkamų Prekių poreikio;

    - prekės tapo neatitinkančios Sutartyje nustatytų Prekėms keliamų reikalavimų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, dėl kurių Tiekėjas negali dėl objektyvių priežasčių pristatyti Sutarties 2.3 papunktyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2.3 papunktyje nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekę. Tuo atveju, jei vertinant Tiekėjo pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį buvo vertinti tik tam tikri Tiekėjo pasiūlyme nurodyto prekės modelio techniniai parametrai, kito prekės modelio šie techniniai parametrai turi būti ne blogesni nei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės charakteristikos;

    - Pirkėjas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Prekių tiekėjas negali pristatyti, sumontuoti ar pritaikyti Prekių iš dalies arba pilnai;

    - Pirkėjo Prekių tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Prekių tiekimo terminams;

    - valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, vėlavimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti arba priskiriami Pirkėjui, Pirkėjo personalui ir/arba Pirkėjo samdomiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kurie Prekių tiekėjui trukdo laiku pristatyti Prekes ar jų dalį.

  - 1Sutartis įsigalioja kai Sutartį pasirašo abi Šalys ir Prekių tiekėjas Pirkėjui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 5 mėnesius arba kol Šalys sutaria ją nutraukti, arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina – (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) Eur su PVM.

2.3. Sutarties kainą sudaro:

I dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Odontologo darbo vietos įranga | 3 |  |  |
| 2. | Autoklavas | 1 |  |  |
| 3. | Viziografas | 3 |  |  |
| 4. | Kompresorius | 2 |  |  |
| 5. | Vakuuminis siurblys | 3 |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

II dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Šviesos šaltinis | 2 |  |  |
| 2. | Kraujo analizatorius | 1 |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

III dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Defibriliatorius | 1 |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

IV dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dermatoskopas | 1 |  |  |
| 2. | Kraujo paėmimo kėdė | 1 |  |  |
| 3. | Otorinooftalmoskopas |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

V dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendrosios paciento apžiūros kušetės | 9 |  |  |
| 2. | Ginekologinė kėdė | 1 |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

VI dalis.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas (nurodomas prekių gamintojo ir modelio pavadinimas) | Prekių kiekis vnt. / kompl. | Kaina (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Skaitmeninis oftalmoskopas | 1 |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (be PVM) |  |  |  |
|  | PVM (tarifas) suma: |  |  |  |
|  | Bendra sutarties kaina (su PVM) |  |  |  |

2.4. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.5. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, muito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijose (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.6. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina gali būti atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas, Šalims pasirašant raštu papildomą susitarimą prie Sutarties. PVM tarifas nepristatytai Prekių daliai keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodyto tarifo įsigaliojimo dienos. Prekių tiekėjas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti Prekių, kurias jis dėl savo kaltės vėlavo (vėluoja) pristatyti, kainą. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+(SS−A)(1+TS100)×(1+TN100)

SN - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Dėl kitų mokesčių pasikeitimų Prekių kaina keičiama nebus. Prekių kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. Prekių kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Prekių kainos padidėjimo prisiima Prekių tiekėjas.

2.8. Sąskaita–faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei, kai abiejų šalių be trūkumų/pastabų suderintas ir pasirašytas Prekių priėmimo-perdavimo aktas (t. y. kai pašalinti visi anksčiau Pirkėjo Prekių tiekėjui nurodyti trūkumai ar pastabos, jei tokių buvo).

2.9. Pirkėjas už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaito mokėjimo pavedimu į Prekių tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Šią sutartį numatoma  finansuoti iš  ES SF lėšų naudojant  sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam  reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad Užsakovas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

2.10. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.11. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas be trūkumų / pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

III. PREKIŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

3.1. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai / trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus / trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus / trūkumus, numatytus  perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Paslaugas bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų/pastabų, išvardintų priėmimo–perdavimo akte, pašalinimo terminas įskaičiuojami į bendrą Prekių tiekimo terminą, numatytą Sutarties 1.5 p.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

4.1.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.5. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.6. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo;

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiektų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiekėjo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes

4.1.9. remtis subteikėjais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: (nurodyti); taip pat tais subteikėjais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų (jei taikoma);

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.11. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Nauji subtiekėjai pasitelkiami arba esami subtiekėjai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka;

4.1.12. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitikimus/pastabas, ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.13. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.14. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.1.15. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.16. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 4.4.3 p. įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subteikėjams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Prekių tiekėjo tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.4 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subteikėjų;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.11 p. nurodytos informacijos gavimo raštu informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 2 darbo dienas.

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tiesiogiai atsiskaityti su subteikėjais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai);

4.4.3. sulaikyti mokėjimus Tiekėjui pagal Sutartį tuo atveju, jei jis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai bus pašalinti. Tokiu atveju Pirkėjas yra atleidžiamas nuo delspinigių už apmokėjimo termino pažeidimus;

4.4.4. išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Tiekėjui mokėtinų sumų, jeigu jis jų per Pirkėjo nurodytą terminą nesumoka pats, t. y. Pirkėjas turi teisę iš pagal šią Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų išskaičiuoti netesybas ir tai nebus laikoma Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu Tiekėjui sustabdyti jo įsipareigojimų vykdymą;

4.4.5 Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas besąlygišku, pirmo pareikalavimo ir neatšaukiamu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo bendros sutarties vertės su PVM.

5.2. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, prisiima atsakomybę ir dėl gamintojo kaltės atsiradusių šios Sutarties pažeidimų.

5.3. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti Pirkėjui Sutarties 5.1 p. nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 (trisdešimt) dienų ilgiau nei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo pabaiga. Jei Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba nepasirašo Sutarties, arba atsisako ją sudaryti Taisyklėse ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį, Sutartis neįsigalioja. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį.

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Pirkėjui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Tiekėjo prievoles dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Pirkėjas neprivalo įrodinėti teikiamo reikalavimo dėl Sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos sumos išmokėjimo, tačiau privalo nurodyti kurias Sutarties nuostatas Tiekėjas pažeidė.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Tiekėjo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą. Jei Tiekėjas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, o Tiekėjui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Pirkėjui Sutarties neįvykdymo (nutraukimo) dėl Tiekėjo kaltės atveju.

5.6. Jei Prekių tiekimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Tiekėjas užtikrina, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį jo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

5.7. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Jei Pirkėjas, dėl Tiekėjo kaltės, Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tačiau Sutartis nenutraukiama ir Tiekėjas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

5.8. Tiekėjas, siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, turi teisę Sutartyje numatytais terminais į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą, ne mažesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė. Ši suma Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Tiekėjui pritaikytos netesybos ir Pirkėjo patirti nuostoliai. Tiekėjui neįvykdžius įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl jo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Pirkėjo sąskaita pervesta suma yra negrąžinama.

5.9. Tiekėjui Sutartyje numatytomis sąlygomis nepratęsiant/nepateikiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar vietoje užtikrinimo į Pirkėjo nurodytą sąskaitą banke nepervedus ne mažesnės, kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimas sumos, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kadangi Tiekėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame papunktyje nurodyto savo įsipareigojimo ir turi teisę nutraukti Sutartį.

5.10. Jeigu Tiekėjas tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, Pirkėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

  - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos (t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

  - Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti Tiekėjo pasiūlyme.

  - Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

  - Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

    - arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą/gedimą;

    - arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

  - Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

    - arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

    - arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

  - Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA

  - Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių specifiką.

  - Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.11 papunkčiuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subtiekėjas (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subtiekėjas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekėjui atsisakius vykdyti Sutartį.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekėją (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekėjo (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikti dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

7.5. Subtiekėjo (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

  - Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. bendros Sutarties kainos.

  - Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

    - išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

    - pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ arba;

    - nutraukia Sutartį.

  - Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

- NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

- SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS

  - Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

  - Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

- SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

  - Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

  - Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

  - Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

  - Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

  - Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

  - Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

- SUTARTIES PAŽEIDIMAS

  - Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

  - Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

    - reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

    - reikalauti atlyginti nuostolius;

    - reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

    - pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

    - reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Prekių verte;

    - nutraukti Sutartį;

    - taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

  - Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

  - Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo planuojamus teisinio statuso pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

  - Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

    - Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;

    - Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

    - apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

    - Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

    - subteikėjo (-ų), keitimo tvarka;

    - reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

    - kitos sąlygos, kurias Pirkėjas nusimato kaip esmines (Pirkėjas, atsižvelgdama į pirkimo objekto bei Sutarties vykdymo ypatumus, gali papildyti šį punktą ir kitomis sąlygomis, kurios būtų laikytinos esminėmis).

  - Sutarties 13.5 p. numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

- SUTARTIES NUTRAUKIMAS

  - Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

  - Pirkėjas, įspėjęs Prekių tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - kai Tiekėjas nepradeda Sutartyje numatytu laiku tiekti prekes, be pateisinamos priežasties nevykdo/sustabdo ar vilkina jų tiekimą ir po rašytinio Pirkėjo įspėjimo toliau prekių netiekia ar patikrinus jų tiekimo eigą tampa aišku, kad jos nebus suteiktos iki termino pabaigos;

    - kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

    - kai Tiekėjui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla arba Tiekėjas yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui;

    - kai Prekės tampa nebereikalingos;

    - kai Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (palikti jei užtikrinimo reikalaujama);

    - dėl bet kokio kito esminio Sutarties pažeidimo.

  - Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei:

    - Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo/netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ar vykdo juos kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje.

  - Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

  - Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

  - Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

  - Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, jis atlygina visus Pirkėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Šie nuostoliai ar išlaidos gali būti išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje. Jei Sutartis nutraukiama Prekių tiekėjo iniciatyva dėl Pirkėjo kaltės, Prekių tiekėjas gali reikalauti iš Pirkėjo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

- ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, VIEŠINIMĄ IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą ir viešinimą:

16.1.1. Pirkėjo atstovai: už Sutarties vykdymą ir viešinimą atsakingas – direktorius Linas Urba tel. (8 676) 22457 el. p. analize@analizemed.lt,Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r.

16.1.2 Tiekėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – (nurodyti asmenis ir jų kontaktus).

  - Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinant gavimą) arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

  - Šalys  pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.

  - Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

  - Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

  - Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.8.1. Sutarties 1 priedas – Prekių techninė specifikacija;

16.8.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas (saugomas pas Pirkėją);

16.8.3. Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo aktų formos.

PIRKĖJAS			PREKIŲ TIEKĖJAS

| UAB „Analizė“ filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras Studentų g. 1, LT-53357 Akademija, Kauno r. Įm. kodas: 160289674 Tel. (8 37) 460631 el. p. analize@analizemed.lt Direktorius Linas Urba ____________________________ A.V. | Pavadinimas _______________________________ Adresas Įm. Kodas_________________________________ Sąskaitos Nr., Banko kodas___________________ PVM mokėtojo kodas_______________________ Telefonas, faksas: __________________________ Pasirašančio asmens pareigos_________________ vardas, pavardė____________________________ A.V. |
| --- | --- |

2019 m.                mėn.      d. Sutarties Nr.         Priedas Nr. 1

PROJEKTO „UAB „ANALIZĖ“ FIL. PILĖNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0004

MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO KONKURSO BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2019 m.                mėn.      d. Sutarties Nr.         Priedas Nr. 2

Prekių tiekėjo pasiūlymas (saugomas pas Pirkėją)

2019 m.                mėn.      d. Sutarties Nr.          Priedas Nr. 3

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTO FORMOS

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr.__________

_______________

(įrašoma data)

(Sudarymo vieta)

Pirkėjas:

Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, sumontavo ir pritaikė (įrašoma prekių pristatymo data) ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, sumontuotos ir pritaikytos laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai pasai.

Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą: ____________________________________________________________________________________________

Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _______________________________ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per __________________________________ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

| Perdavė | Priėmė |
| --- | --- |
| Tiekėjo atstovas | Pirkėjo atstovas |
| (Data) | (Data) |
| (Parašas) | (Parašas) |
| (Vardas, pavardė) | (Vardas, pavardė) |
| (Pareigos) | (Pareigos) |