UAB „Sanobiotec“

Įmonės kodas 304832983

PVM kodas LT100012058515

Adresas: Mokslininkų g. 12, LT-08412 Vilnius

Tel: +370 673 22932

El. paštas: rytis@sanobiotec.com

Duomenys apie įmonę saugomi VĮ Registrų centras

KONKURSO SĄLYGOS

Įrangos (centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija, laboratorinių indų indaplovė, laminaras, saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui) pirkimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6

8.	Derybos	6

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7

11.	Baigiamosios nuostatos	8

12.	Priedai	8

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	9

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Sanobiotec“ (toliau – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Molekuliniu mechanizmu pagrįstų sintetinių kanabinoidų kūrimas, jų priešvėžinio potencialo įvertinimas ir jautrumo gydymui žymenų rinkinio sukūrimas (Nr. J05-LVPA-K-04-0113), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šią įrangą: 1) Centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija (1 kompl.), 2) laboratorinių indų indaplovė (1 vnt.), 3) laminaras (1 vnt.), 4) saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui (1 vnt.).

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau –Konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2019 m. rugpjūčio 23 d.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gautas nei vienas pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymas, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Rytis Vincentas Urbonas, tel. +370 673 22932, el. paštas rytis@sanobiotec.com, adresas korespondencijai: Mokslininkų g. 12, LT-08412 Vilnius, Lietuva.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama įranga: 1) centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija (1 kompl.), 2) laboratorinių indų indaplovė (1 vnt.), 3) laminaras (1 vnt.), 4) saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui (1 vnt.), kurios techniniai reikalavimai nustatyti prieduose pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas gali būti skaidomas į dalis. Tiekėjai gali pateikti pasiūlymus visam nurodytam prekių kiekiui arba atskiroms dalims.

  - Tiekėjas savo lėšomis turi pristatyti, sumontuoti (jei įranga montuojama) ir ištestuoti įrangą Pirkėjo patalpose.

  - Prekės turi būti pristatytos ne ilgiau kaip per 2 mėn. nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Abipusiu raštišku susitarimu šis terminas gali būti pratęstas 1 mėn.

  - Prekių pristatymo vieta – Mokslininkų g. 12, LT-08412 Vilnius.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Šio reikalavimo neatitinkančio tiekėjo pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė (įvykdytos sutarties dalies vertė) ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo (visos pirkimo apimties arba tos dalies, kokiai teikiamas pasiūlymas) vertės be PVM. | Šio reikalavimo neatitinkančio tiekėjo pasiūlymas atmetamas | 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę (įvykdytos sutarties dalies vertę); 1.3. sudarymo ir (arba) įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas el. paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba, jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruotas ūkio subjektas.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas el. paštu.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikimą pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - techniniai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos prekės atitinka techniniuose reikalavimuose nustatytus parametrus;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (arba) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą prekių kiekį arbą techninėje specifikacijoje apibrėžtą dalį prekių.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugsėjo 4 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu, konkurso sąlygų 1.7. punkte nurodytu el. pašto adresu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia patvirtinimą el. paštu, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už el. pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nėra vertinami ir apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu, kuriuo buvo siųsti dokumentai.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais (arba kita valiuta, jeigu tiekėjas nėra eurozonos narys), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jei pasiūlymas pateikiamas kita valiuta, sudarant pasiūlymų eilę kaina perskaičiuojama pasiūlymų pateikimo dieną galiojančiu kursu, skelbiamu www.lb.lt. Jei pasiūlymas buvo pateiktas kita valiuta, į sutartį įrašoma pasiūlyme pateikta suma ir valiuta.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei tris mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša el. paštu visiems tiekėjams, kurie kreipėsi į pirkėją bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą el. paštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu atsiųstą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie į jį kreipėsi, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks 2019 m. rugsėjo 4 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai el. paštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti el. paštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo el. paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo el. paštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Jei nusprendžiama vykdyti derybas, jos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas (jei derybos vykdomos nuotoliniu būdu, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir išsiunčia jį el. paštu, o tiekėjas atsiunčia patvirtinimo laišką). Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko (ar nedalyvavo nuotoliniu būdu) į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlyme numatytas įrangos pristatymo laikas trumpiausias.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, el. paštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sutarties formą siūlo Pardavėjas.

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių pirkimo atveju.

  - Mokėjimo sąlygos:

- pirmoji dalis išankstinio mokėjimo – 20 proc. sutarties kainos, apmokama per 10 (dešimt) darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos gavimo,

- antroji dalis mokėjimo – 80 proc. sutarties kainos, apmokama per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Šalys pasirašo prekių priėmimo–perdavimo aktą pagal gautą sąskaitą – faktūrą.

  - Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,1 proc. nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.

  - Vėluojant atsiskaityti už prekes pagal sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, pirkėjas privalės sumokėti 0,1 proc. neapmokėtos  prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja el. paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiama.

- Priedai

  - Techninė specifikacija,

  - Pasiūlymo forma.

1 konkurso sąlygų priedas

Įrangos (centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija, laboratorinių indų indaplovė, laminaras, saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui) pirkimas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – 1) centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija (1 vnt.), 2) laboratorinių indų indaplovė (1 vnt.), 3) laminaras (1 vnt.), 4) saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui (1 vnt.).

Reikalavimai atskiroms PIRKIMO dalims:

- Centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija

| Funkcija | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema |  |
| Paskirtis | Išgryninti vandentiekio vandenį iki II vandens grynumo laipsnio |
| Išgryninto vandens grynumo laipsnis | Ne blogesnis nei II grynumo laipsnio reikalavimus atitinkantis švarus vanduo (angl. „purified water“) pagal: European Pharmacopoeia Purified Water 9.2 (2017), United States Pharmacopoeia Purified Water (USP 38) |
| Sistemos našumas | Ne mažiau kaip 40 l/val. |
| Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | - varža > 5 MΩcm, - bendros organinės anglies koncentracija < 30 ppb - bakterijų kiekis < 10 kfv/ml |
| Valymo stadijos | - Trifunkcinis vienalytis priešfiltris su automatiniu reversinės osmozės membranos sanitizavimu instaliavimo ir keitimo metu, - reversinė osmozė, - elektrodejonizavimas, - švitinimas ultravioletiniais spinduliais su 254 nm UV lempa |
| Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas su sistemos aptarnavimo, remonto ir gedimų pranešimų rodymu sistemos ekrane. Ekrano tipas – skaitmeninis. Ekrane turi būti rodoma informacija apie sistemos pagrindinių dalių darbą realiu laiku. |
| Sistemos darbinių parametrų saugojimas | Ne trumpiau kaip paskutinių 2 metų laikotarpio su galimybe duomenis įsirašyti į USB laikmeną ir/arba parsisiųsti juos nuotoliniu būdu |
| Komunikacija | Ethernet ir/arba USB 2.0 ir/arba TCP/IP/CGI prisijungimo protokolas, įjungtas HTML 5 palaikantis web serveris. |
| Sistemos triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 50 db 1 metro atstumu |
| Reikalavimai saugojimo distribucijos talpai | - Tūris ne mažesnis kaip 400 l, - hermetiška, apsaugota nuo išsiliejimo iš vožtuvo į drenažą, - mikrobiologinis ventiliavimo - CO2 šalinimo filtras, - integruotas distribucinis siurblys, užtikrinantis ne mažiau kaip 0,6 m/s vandens srauto greitį distribucinėje kilpoje ir ne mažiau kaip 2 bar slėgį |
| Reikalavimai distribuciniam vamzdynui | - išgryninto vandens distribucinės kilpos dizainas turi būti parengtas atsižvelgiant į ISPE farmacijos inžinerijos aprašus („ISPE Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated Facilities, Volume 4, Water and Steam Systems, First Edition / January 2001 and Customer Requirements“ arba pagal naujesnį leidimą). Turi būti pateikti visų su vandeniu kontaktuojančių distribucinės kilpos medžiagų kokybės sertifikatai. - aprišamoji armatūra: rankiniu būdu valdomos diafragminės sklendės. Su terpe kontaktuojantis paviršius turi būti iš PP, prijungimo skersmuo 25 mm, sienelės storis 2,3 mm (SDR11 ISO S-5). - vandens paėmimo kranai vartotojo taškuose turi būti „no dead leg“ tipo, t. y. be stovinčio vandens zonų ir visiškai recirkuliuojantys. Su terpe kontaktuojantis paviršius turi būti iš PP (polipropileno), rankinis valdymas, su vidine recirkuliacija. Čiaupų prijungimo skersmuo 25 mm, sienelės storis 2,3 mm (SDR11). Vandens paėmimo čiaupų išdėstymas pagal pateikiamą brėžinį. - Vamzdynas, jungiamosios dalys ir uždaromoji armatūra iš PP, diametras 25 mm, sienelės storis 2,3 mm. - Naudojami vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti vieno gamintojo, nes vamzdžių slėgio klasė kinta priklausomai nuo temperatūros. Tokiu būdu bus užtikrintas visiškas vamzdžių, jungčių ir sklendžių sistemos vientisumas ir suderinamumas. - 0,22 µm, 10“ membraninis filtras mikroorganizmų pašalinimui iš cirkuliacinės kilpos. Filtro elementai turi būti pateikiami su FDA arba lygiaverčiu kokybės atitikties sertifikatu. - Sanitarinis vandens pavyzdžių paėmimo čiaupas su „tri-clamp“ pajungimo jungtimi. Vidinio paviršiaus Ra ≤0,5 µm, korpuso medžiaga iš nerūdijančio plieno ne prastesnio nei 316 L (pateikiamas EN10204 3.1 medžiagų sertifikatas,), tarpinės ir sandarinimo elementai iš silikono (pateikiamas FDA arba lygiavertis atitikties sertifikatas). - Vamzdynas turi būti sujungiamas IR suvirinimo būdu naudojant automatinio suvirinimo įrangą. Kiekvienai suvirinimo siūlei turi būti pateiktas suvirinimo kokybės lipdukas, kuris turi būti priklijuotas prie suvirinimo siūlės. Jame turi būti nurodyta informacija apie naudotą suvirinimo įrangą (markė), siūlės numeris, vamzdyno medžiaga, vamzdyno skersmuo ir sienelės storis, suvirinimo data ir laikas. - Distribucinio vamzdyno montavimas turi būti atliekamas švarioje aplinkoje IR suvirinimo būdu. Suvirinimo metu turi būti naudojama DVS 2208-1:2007 arba aukštesnius reikalavimus atitinkanti automatinio suvirinimo įranga. - Vartotojo taškai – 5 vnt. (3 vnt. laboratoriniuose balduose, 1 vnt. indaplovės prijungimo, 1 vnt. gilesnio valymo sistema iki I grynumo laipsnio sistemos prijungimo. |
| Bendri reikalavimai | - Turi būti galimybė stebėti ir valdyti vandens gryninimo sistemą nuotoliniu būdu. Šis reikalavimas nėra taikomas distribucinei kilpai. - Vandens gryninimo sistemos ir distribucinės kilpos instaliaciją turi atlikti gamintojai arba gamintojų apmokyti atstovai. Turi būti pateikti galiojantys, gamintojų išduoti sertifikatai. - Turi būti atlikta vandens gryninimo ir distribucijos sistemos IQ, OQ kvalifikacija. Kvalifikaciją turi atlikti gamintojo atestuotas atstovas. Turi būti pateiktas galiojantis gamintojo apmokyto inžinieriaus sertifikatas. |
| CE atitiktis | Būtina |
| Maitinimo tinklas | 230 V, 50/60 Hz |

- Laboratorinių indų indaplovė (1 vnt.):

| Funkcija | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Paskirtis | Laboratorinių indų plovimui, naudojant šaltą ir švarų vandenį iš distribucinės dejonizuoto vandens kilpos |
| Išorės ir kameros medžiaga | Ne prasčiau kaip nerūdijantis plienas |
| Naudingas tūris | Ne mažiau kaip 145 L |
| Cirkuliacinio siurblio našumas | Ne mažiau 500 L/min |
| Maksimali galutinio skalavimo vandens temperatūra | Ne mažiau kaip 70C |
| Plovimo programų skaičius | Ne mažiau kaip 6 |
| Duomenų atvaizdavimas | Turi būti rodoma esančios programos statusas, likusio plovimo laikas |
| Integruota vandens minkštinimo sistema | Būtina |
| Vandens šildytuvo galia | Ne mažiau kaip 1.7 kW |
| Išorės išmatavimai | Ne daugiau kaip 600x600x840 mm |
| Kameros išmatavimai | Na mažiau kaip 530x520x520 mm |
| CE atitiktis | Būtina |
| Elektros tinklas | 230 V, 50/60 Hz |

- Laminaras (1 vnt.):

| Funkcija | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Saugumo klasė | Ne mažiau kaip II saugumo klasė |
| Oro srautų pasiskirstymas | 30 proc. įsiurbiamo oro išpučiama į aplinką, 70 proc. įsiurbiamo oro cirkuliuoja vidinėje laminaro erdvėje |
| Reguliuojami darbo parametrai | Laminaro apšvietimas, UV šviesa, ventiliatorius, rozečių įjungimas (išjungimas) |
| Darbo paviršius | Nerūdijančio plieno, ne mažiau kaip 3 segmentų, ištraukiamas, ne mažiau kaip 1 250 mm pločio |
| Išoriniai matmenys | Ne daugiau kaip 1 360 x 770 x 1 260 mm |
| Oro srauto kontrolė | Neleidžiama užterštam orui patekti į aplinką, eliminuojami visi galimi oro prasiskverbimai |
| Priekinis skydas | Pasviręs apie 10°, palaikantis laminarinę srovę, reguliuojamo aukščio, visiškai užsidarantis. Atlenkiamas į priekį naudojant spyruokles, kai reikalingas vidinės pusės valymas |
| Valdymo pultas | Įrengtas patogioje vietoje priekinėje prietaiso dalyje, su vandeniui atspariais mygtukais |
| Pavojaus signalas | Garsinis ir vaizdinis |
| Pavojaus signalų būsenos | Suveikia, kai: per daug pakeliamas priekinis skydas, įvyksta elektroninių dalių gedimai, užsikemša filtrai |
| Oro paskirstymas tarp filtrų | Reguliuojamas |
| Galimybė dirbti su cheminėmis medžiagomis | Galimybė naudoti išeinančio oro aktyvintos anglies filtrą arba įrengti ortakį |
| Plenumas | Neigiamo slėgio plenumas (užtikrina aukštą statinį slėgį virš 100 proc. HEPA filtro paviršiaus) |
| Filtrai | Ne žemesnės kaip HEPA H 14+ klasės |
| Filtrų efektyvumas | Skvarbiausių dalelių dydis (MPPS): 0,3 μm, jų sulaikymo efektyvumas ne mažesnis kaip 99,995 proc. Kai dalelės mažesnės nei 0,12 μm, jų sulaikymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99,9995 proc. Kai dalelės didesnės nei 0,3 μm, jų sulaikymo efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99,9999 proc. |
| Elektrinių rozečių skaičius | Ne mažiau kaip 2 |
| Dujų/vakuumo/azoto čiaupai | Galimybė naudoti nuo 1 iki 6 |
| Apšvietimo lempos | Ne mažiau kaip 2 lempos, išdėstytos taip, kad operatorius nematytų šešėlių |
| Standartų atitikimas | LST EN 12469:2000, EN 12469:2000 (saugumo reikalavimai mikrobiologiniams boksams), CE ženklas |

- Saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui (1 vnt.):

| Funkcija | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Paskirtis | lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų laikymui |
| Išoriniai matmenys | ne daugiau kaip 1 200 x 650 x 2 000 mm |
| Vidiniai matmenys | ne mažiau kaip 1 000 x 500 x 1 600 mm |
| Durų skaičius | 2 vnt. |
| Durų užraktas | būtinas |
| Durų užsidarymo mechanizmas | - stabdomos bet kurioje pozicijoje - gaisro atveju savaime užsidarančios |
| Lentynų skaičius | ne mažiau kaip 4 vnt. |
| Ventiliacinės sistemos pajungimo anga | ne mažesnė kaip DN75 |
| Išraukiamo oro kiekis | ne mažiau kaip 8 m3/h |
| Slėgio nuostoliai reagentų spintoje | ne daugiau kaip 5 Pa |
| Sertifikatai, standartai | - CE - EN14727 |
| Atsparumas ugniai | ne mažiau kaip 90 minučių |
| Susijusios paslaugos | Įrangos pristatymas, sumontavimas, prijungimas prie ventiliacijos sistemos |

Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (arba) naudoti tokią produkciją, medžiagas, įrenginius ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus prekių techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias prekių komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

dėl įrangos (centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija, laboratorinių indų indaplovė, laminaras, saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui) pirkimo

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019 m. rugpjūčio 23 d.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Centralizuota vandens gryninimo ir distribucijos sistema su gilesnio valymo sistemos funkcija (ištrinti, jei pasiūlymas neteikiamas) | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 2. | Laboratorinių indų indaplovė (ištrinti, jei pasiūlymas neteikiamas) | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 3. | Laminaras (ištrinti, jei pasiūlymas neteikiamas) | 1 | vnt. |  |  |  |  |
| 4. | Saugos spinta, degių sprogių medžiagų laikymui (ištrinti, jei pasiūlymas neteikiamas) | 1 | vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Siūlomos įrangos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs (-usi) su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Jeigu konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodoma, kad pirkimas yra skirstomas į dalis, šie reikalavimai, jei reikia, nustatomi kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.