UAB „Infoklinika“, įm.k. 304219400

Šiaulių plentas  18 LT-87101, Telšiai

uab.infoklinika@gmail.com ;  ona@consultusmagnus.com

tel. +370 686 87811

(pirkėjo teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją, pavadinimas, pirkėjo kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja)

KONKURSO SĄLYGOS

UAB „Infoklinika“ laboratorinės įrangos pirkimas

Pirkimo pavadinimas arba pirkimo objekto pavadinimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6

8.	Derybos	7

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8

11.	Baigiamosios nuostatos	8

12.	Priedai	8

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Infoklinika“  (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0023  „Žmogaus indukuotų daugiagalių kamieninių ląstelių grįžtamojo nemarumo technologijos kūrimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: laboratorinė įranga, detalus perkamos įrangos aprašymas pateiktas specifikacijoje.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Saulius Gudmonas, tel. +370 686 87811,  uab.infoklinika@gmail.com .

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama laboratorinė įranga, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Pirkimas skirstomas į 3 dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiems pirkimo dalims. Būtina pateikti pasiūlymą pilnai pirkimo dalies apimčiai.

  - Prekės turi būti pristatytos per 120 darbo dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

  - Prekių pristatymo vieta – Šiaulių pl 18, Telšiai.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija ir/arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Infoklinika“ Šiaulių plentas 18, Telšiai, UAB „Infoklinika“ laboratorinės įrangos pirkimui.   Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba abiems  pirkimo dalims.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. sausio mėn 7 d. 10.00 val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį adresu Leičių g. 9-62, Vilnius.   Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos nurodyti išlaidas, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorius Saulius Gudmonas, tel.  +37069974473 el. pašto adresas: uab.infoklinika@gmail.com; Ona Žirgulevičiūtė, tel 864012335, el. paštas: ona@consultusmagnus.com .

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. sausio 7 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) Vilnius, Leičių g. 9-62.  Pradinio susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Prieš prasidedant šiai procedūrai Komisijai turi būti pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas dalyvauti šioje procedūroje.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas   įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1  Pirkimo  sutartis  pasirašoma  su  laimėjusį  pasiūlymą  pateikusiu  tiekėju  šiose  konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2  Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3  Pagrindinės sutarties sąlygos: Prekių pateikimo terminas – 120 darbo dienų; Atsiskaitymo terminas: Tiekėjui pristačius prekes, UAB „Infoklinika“ įtraukia gautą PVM sąskaitą-faktūrą į mokėjimo prašymą ir atsiskaito su tiekėju per 5 darbo dienas nuo to, kai Lietuvos verslo paramos  agentūra išmoka lėšas pagal projekto  „Žmogaus indukuotų daugiagalių kamieninių ląstelių grįžtamojo nemarumo technologijos kūrimas ” ,Paramos sutartį. Bendras apmokėjimo terminas neturi viršyti  90 kalendorinių dienų.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Techninė specifikacija;

  - Pasiūlymo forma;

  - Sutarties projektas.

PRIEDAS Nr.1  Techninė specifikacija:

1 pirkimo dalis:   Ląstelių kultyvavimo įrangos komplektas

1.1.CO2 inkubatorius. 1vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Talpa | Ne mažesnė nei 250L |  |
| 2. | Temperatūra | Reguliuojamas temperatūros diapazonas ne mažesnis nei nuo + 7 °C iki 55 °C Paklaida: ne didesnė nei ± 0.3 °C. Temperatūros pasirinkimo žingsnis: ne didesnis nei 0,1°C. |  |
| 3. | Vidinis paviršius | Vientiso vario kontūro |  |
| 4. | Ventiliatorius | Nerūdijančio plieno ventiliatorius. |  |
| 5. | Vandens rezervuaras | Rezervuaras privalo būti integruotas kameros viduje; Vandens išleidimo vamzdelis privalo būti pagamintas iš vario; vandens rezervuare esančio vandens lygio daviklio duomenys privalo būti pateikiami išoriniame valdymo ekrane. Daviklio nereikia išimti ar uždengti nukenksminimo procedūros metu; vandens rezervuaro talpa ne mažesnė nei 3 litrai; Naudojamas distiliuotas/demineralizuotas vanduo; vandenį galima pakeisti neišimant lentynų ir mėginių; Integruotas HEPA arba ULPA filtras ISO5 arba lygiaverčio tipo, filtruojantis visą sudrėkintą orą paduodamą iš rezervuaro. |  |
| 6. | Santykinė drėgmė | palaikoma santykinė drėgmė ne mažesnė nei 93 %, esant 37 °C |  |
| 7. | Oro cirkuliacija | Kameros oras privalo būti prafiltruojamas per HEPA arba ULPA filtrus ne rečiau nei kas 60s. |  |
| 8. | Kalibracija | Privalo būti integruota automatinė visų elektroninių matavimų ir kontrolinių funkcijų automatinė kalibracija. |  |
| 9. | Dujų koncentracijos jutikliai | Inkubatorius turi būti pateikiamas su IR tipo CO2 koncentracijos jutikliu. CO2 jutiklis neturi būti išimamas nukenksminimo metu |  |
| 10. | Nukenksminimo procedūra | Privalo būti integruota automatinė nukenksminimo procedūra Turi būti patvirtintas nukenksminimo procedūros efektyvumas prieš bakterijas, grybus, sporas ir mikoplazmas. |  |
| 11. | CO2 koncentracija | Reguliuojama ne siauresniame intervale nei 1 – 20 %. |  |
| 12. | O2 koncentracija | Deguonies matuojamas ir kontroliuojamas intervalas ne mažesnis nei nuo 1 iki 20,7 %, paklaida ne didesnė nei ± 0,1 %. Pritaikytas dujų padavimo slėgiui nuo 0,8 iki 1 bar. |  |
| 13. | Komplektacija | Inkubatorius pateikiamas su 3 lentynomis (Turi būti galimybė įdėti ne mažiau nei 10 lentynų). Visų inkubatoriaus parametrų nuskaitymo ir išsiuntimo į kliento nurodytą kompiuterį / serverį sistema. Visi reikiami priedai pajungti inkubatorių prie dujų balionų. Inkubatorius turi būti pateiktas su maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu sklandų darbą ne trumpiau nei 30s, jeigu tinkle dingtų elektros maitinimas. |  |
| 14. | Šilumos sklaida | Ne didesnė nei 0,09kWval/24val. |  |
| 15. | USB sąsaja | Privalo būti integruota USB sąsaja duomenis perkelti iš inkubatoriaus į kompiuterį |  |
| 16. | komplektacija | Su Inkubatoriumi turi būti pateiktas šaldiklis, ląstelių ilgalaikiam saugojimui |  |
| 17. | Šaldiklis | Palaikomos darbinės temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): -50°C ÷ -85°C Kameros vidus iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Talpa ne mažiau 540 litrų (šaldiklio kameroje turi tilpti ne mažiau kaip 384 vnt. 5 cm ±1 cm aukščio kriodėžučių, talpinančių po 100 vnt. 2ml tūrio kriomėgintuvėlių); Kamera su slėgio išlyginimo sistema (lengvam durų atidarymui), su ne mažiau kaip 3 klosčių durų tarpinėmis (šildomomis). Valdymo sąsaja - prisilietimui jautrus ekranas Energijos suvartojimas ne daugiau 10 kWh per parą, esant maksimaliam apkrovimui. Kartu su šaldikliu pateikiama inventorinė sistema, skirta saugoti ne mažiau nei 400 vnt kriodėžučių; (vienoje dėžutėje telpa ne mažiau nei 100 vnt. 2 ml kriomėgintuvėlių) Kartu su šaldikliu turi būti pateikta suderinama temperatūros rinkimo ir siuntimo į naudotojo nurodytą kompiuterį-serverį sistema |  |
| 18. | Paslaugos | Prietaisus tiekėjas privalo pristatyti į kliento nurodytą vietą. Prietaisus turi instaliuoti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Su pasiūlymu privaloma pateikti serviso inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją. |  |
| 19. | Garantija | ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

1.2. Laminarinio srauto boksų sistema,  sudaryta iš 2 laminarų

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis | II saugumo klasės laminaras skirtas objekto ir dirbančiojo apsaugai. Sauga turi atitikti EN 12469 sertifikato reikalavimus. |  |
| 2. | Darbinis paviršius | Vidiniai kameros išmatavimai (P x G) ne mažesni nei : 1500 x 460 mm. Kamera turi pagaminta iš ne žemesnės klasės nei 316L nerūdijančio plieno |  |
| 3. | Priekinis langas | Priekinis stiklas turi būti nuožulnus, pakreiptas ne mažesniu nei 10 ° kampu, langas privalo būti motorizuotas, pilnai atlenkiamas valymui. Lango tarpinė sandari, sulaikanti areozolio daleles. Lango darbinis atsidarymo aukštis ne mažesnis nei 200mm. |  |
| 4. | Apšvietimas | Vidaus apšvietimas LED tipo, ne mažesnis nei 1500 lux |  |
| 5. | Valdymas | Laminaras turi būti valdomas mikroprocesoriumi. Laminaras valdomas liečiamuoju ekranu. Naudotojas gali valdyti ekraną su darbinėmis laboratorinėmis pirštinėmis |  |
| 6. | Oro srautų valdymas | Oro srautas turi būti kontroliuojamas nepriklausomais vienas nuo kito slėgio davikliais |  |
| 7. | Informacinis ekranas | Ant priekinės laminaro sienelės. Rodomi parametrai: darbo saugumo faktorius, oro greitis, aliarmai, paros laikas, darbo laikas, UV-C lempų darbo laikas. |  |
| 8. | Filtrai | Ne mažiau nei 2 HEPA H14 filtrai sulaikantys ne mažiau nei 99,995% labiausiai prasiskverbiančio dydžio dalelių (MPPS) |  |
| 9. | Elektros maitinimo lizdai | Instaliuoti ne mažiau nei 4 elektros maitinimo lizdai |  |
| 10. | Energijos sunaudojimas | Laminaro energijos sunaudojimas. Darbiniu režimu: ne didesnis nei 220W/val Snaudimo rėžimu: ne didesnis nei 80W/val |  |
| 11. | Sterilinimas | Įdiegtas paviršių ir erdvės sterilinimas laminaro šonuose integruotomis UV lempomis. Turi būti įdiegta sistema automatiškai paskaičiuojanti ilgesnį sterilinimo laiką, kai UV lempų intensyvumas sumažėja |  |
| 12. | Oro srauto greitis | Oro srauto greitis ne mažiau nei 0,4m/s, įtekančiam orui ir ne mažiau nei 0,3m/s išmetamam orui. Automatinis variklių greičio sumažinimas uždarius priekinį langą |  |
| 13. | Varikliai | 2 DC tipo varikliai nepriklausomam oro srautų pasiskirstymui |  |
| 14. | Triukšmingumas | Triukšmo lygis ne daugiau nei 65 dB |  |
| 15. | Paslaugos | Prietaisus tiekėjas privalo pristatyti į kliento nurodytą vietą. Prietaisus turi instaliuoti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Serviso inžinierius privalo atlikti srautų derinimą bei filtrų integralumo testą. Su pasiūlymu privaloma pateikti serviso inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją. |  |
| 16. | Garantija | Ne trumpesnė nei 12mėn |  |

2 pirkimo dalis:   Mikroskopinės analizės sistema

2.1. Invertuotas mikroskopas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | Invertuotas mikroskopas sudarytas iš stovo, mechaninio objektinio stalelio, kameros, objektyvų karuselės, integruoto ant stovo monitoriaus, belaidės pelės valdymui, mikroskopo gaubto, kondensoriaus skydo |  |
| 2. | Apšvietimas | Reguliuojamo intensyvumo LED arba analogiškas ne prastesnis. Apšvietimo šaltinio darbinis laikas ne mažiau kai 50000 valandų. Reguliuoti apšvietimo intensyvumą turi būti galimybė tiek ant stovo esančiu reguliatoriumi, tiek valdymui skirta pele. |  |
| 3. | Optinė sistema | Turi būti begalybės-koreguota optinė sistema |  |
| 4. | Objektyvai | Turi būti RMS srėgio. Objektyvų komplektą turi sudaryti: 4x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,10, darbinis atstumas ne mažesnis nei 16,5 mm; 10x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,25, darbinis atstumas ne mažesnis nei 6,9 mm; 20x fazių kontrasto plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,4, darbinis atstumas ne mažesnis nei 6,5 mm 40x fazių kontrasto, plan achromatinis, skaitinė apertūra ne mažesnė nei 0,65, darbinis atstumas ne mažesnis nei 3 mm |  |
| 5. | Objektyvų karuselė | Turi būti ne mažiau kaip 4 objektyvams |  |
| 6. | Kondensorius | Turi būti darbinis atstumas ne mažesnis nei 50 mm. Turi būti ne mažiau kaip 3 pozicijos, skirtos darbui šviesaus lauko ir fazių kontrasto vaizdinimui |  |
| 7. | Monitorius | Turi būti ant mikroskopo rėmo sumontuotas reguliuojamu pakleipimu, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 12 colių, rezoliucija ne prastesnė nei 1024x768 pikseliai. Turi būti galimybė monitorių pakreipti 90 laipsnių kampu nenumontuojant. |  |
| 8. | Kamera | Turi būti spalvota, ne mažiau kaip 3,1 megapikseliai. |  |
| 9. | Fokusavimas | Turi būti atliekamas bendraašėmis fokusavimo rankenėlėmis. Grubaus fokusavimo judesio žingsnis ne daugiau kaip 40mm pasukimo metu; tikslaus - ne daugiau kaip 0,2 mm/ pasukimo metu. Fokusavimo tikslumas ne mažesnis kaip 0,002 mm |  |
| 10. | Mechaninis objektinis stalelis | Judesio intervalas ne mažiau kaip 120 mm X ašimi ir ne mažiau kaip 70 mm Y ašimi. Turi būti galimybė užsidėti bet kokių ląstelių kultūrų indų ar objektinių stiklelių laikiklius stabiliam mėginio mikroskopavimui |  |
| 11. | Vaizdų kokybė | Ne mažiau kaip 24 bitų, pilno spalvų spektro. Turi būti galimybė užsaugoti vaizdus USB TIFF, JPG, BMP formatais. |  |
| 12. | Programinė įranga | Turi būti integruota, skirta fotografuoti ir išsaugoti vaizdus USB laikmenoje. Programinės įrangos paketą turi sudaryti: - Kontrasto ir sodrumo reguliatoriai. - Apšvietimo reguliatorius. - Vaizdų stabilizavimas prieš vaizdo išsaugojimą ir aktyvavimas vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programa - Vaizdo rezoliucijos reguliatorius. - Spalvos balansas. Turi būti galimybė pasirinkti tarp „šiltų“ ir „šaltų“ atspalvių - Galimybė pasirinkti nuotraukos formatą iš nemažiau kaip trijų formatų JPEG, BMP ir TIFF. - Greito vaizdų užsaugojimo galimybė vieno mygtuko paspaudimu ant mikroskopo stovo ir programoje - Turi būti galimybė parašyti dokumentuojamo vaizdo pavadinimą |  |
| 13. | Instaliavimas ir apmokymas | Turi būti įtrauktas |  |
| 14. | Įgaliojimai | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti ir aptarnauti gamintojo įrangą ir reagentus Lietuvoje. Reikia patiekti gamintojo įgaliojimą. |  |
| 15. | Garantija | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |

2.2. Fluorescencinis mikroskopas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | Invertuotas mikroskopas sudarytas iš stovo, mechaninio objektinio stalelio, kameros, objektyvų karuselės, integruoto ant mikroskopo stovo monitoriaus; belaidės pelės ir belaidės klaviatūros valdymui, mikroskopo gaubtas, kondensoriaus šviesos apsauga, belaidžio interneto USB raktas. Visos instaliavimo ir kalibravimo priemonės |  |
| 2. | Apšvietimas | Turi būti reguliuojamo intensyvumo LED arba ne prastesnis. Darbinis laikas ne mažiau kai 50000 valandų. |  |
| 3. | Vaizdinimo metodai | Turi būti ne mažiau kaip keturių fluorescencinių spalvų vienu metu vaizdinimas, fazių kontrasto, šviesaus lauko ir matomų spalvų objektų vaizdinimas |  |
| 4. | Objektyvų karuselė | Turi būti ne mažiau kaip penkių objektyvų karuselė, valdoma prietaiso priekyje. |  |
| 5. | Objektyvai | Objektyvai RMS srėgio su ne didesniu kaip 45 mm parfokaliniu atstumu. Objektyvų komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 objektyvai: - 10x, fazių kontrasto, fluoritinis, skaitinė apertura ne mažesnė nei 0,25, darbinis nuotolis ne mažesnis nei 7 mm - 20x, fazių kontrasto, fluoritinis, skaitinė apertura ne mažesnė nei 0,45, darbinis nuotolis ne mažesnis nei 6 mm - 40x, fazių kontrasto, fluoritinis, skaitinė apertura ne mažesnė nei 0,65, darbinis nuotolis ne mažesnis nei 1,75 mm - 60x, fluoritinis, skaitinė apertura ne mažesnė nei 0,75, darbinis nuotolis ne mažesnis nei 1,25 mm - 100x, fluoritinis, skaitinė apertura ne mažesnė nei 1,25, darbinis nuotolis ne mažesnis nei 0,2 mm Objektyvai turi būti atpažįstami sistemoje integruota programa automatiškai. |  |
| 6. | Fluorescencijos sistema | Turi būti galimybė gauti vaizdus naudojant ne mažiau 4 fluorescencijos spalvų ir šviesaus lauko vaizdinimo metodą vienu metu. Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 4 vienas nuo kito nepriklausomi fluorescencijos kubai („kanalai“). Fluorescencijos kubą, turi sudaryti šviesos šaltinis su integruota kondensuojančia optika, kietai dengtais (angl. „hard-coated“) sužadinimo ir emisijos filtrais. Turi būti LED šviesos šaltiniai, kiekvieno tarnavimo periodas ne mažesnis kaip 50.000 valandų. Kiekvieno kubo šviesos šaltinis turi būti reguliuojamo intensyvumo. Kiekvienas kubas turi būti automatiškai sistemos atpažįstamas. Filtrų sužadinimo ir emisijos maksimumai bei bangų pločiai turi atitikti, sekančių fluoroforų sužadinimo ir emisijos bei bangų pločių intervalus: - DAPI (ex 355+/- 20 nm; em 447 +/- 30 nm) - GFP (ex 470+/- 10 nm; em. 525 +/- 25 nm) - RFP ( ex 530+/- 20 nm; em. 593 +/- 20 nm) - Texas Red ( ex 585+/- 10 nm; 628 +/- 15 nm); Vienu metu vizualizavimo sistemos karuselėje turi tilpti ne mažiau 4-ių fluorescencijos kubų. Norimo fluorescencijos kubo pakeitimas turi būti atliekamas vartotojo ir pakeitimui neturi reikėti įsigyti papildomų įrankių ar serviso paslaugų. Pakeistą fluorescencijos kubą vizualizavimo sistema turi atpažinti automatiškai. |  |
| 7. | Kondensorius | Darbinis atstumas ne mažesnis nei 60 mm. Turi būti ne mažiau kaip 4 pozicijos, skirtos darbui šviesaus lauko ir fazių kontrasto vaizdinimo metodais, bet kokiais fazių kontrasto objektyvais. Turi turėti RGB LED pagrindu apšvietimo sistemą, kuri leistų vizualizuoti spalvotus mėginius su monochromatiniu sensoriumi. |  |
| 8. | Monitorius | Spalvotas LCD, ne mažesnis kaip 18,5 colio, rezoliucija ne prastesnė nei 1920x1080 pikseliai. Turi būti galimybė monitorių pakreipti 90 laipsnių kampu nenumontuojant nuo mikroskopo stovo. |  |
| 9. | Procesorius | Mikroskope integruotas ne mažiau kaip 4 GB RAM procesorius, skirtas mikroskopo valdymui, vaizdų generavimui ir analizei. Procesoriaus talpa ne mažiau kaip 10 Gb SSD |  |
| 10. | Jungtys | Ne mažiau kaip keturios USB 2.0 jungtys, viena USB 3.0 jungtis, bent viena monitoriaus jungtis, bent viena RJ45 tinklo jungtis |  |
| 11. | Objektinis stalelis | Turi būti mechaninis objektinis stalelis, kurio judesio intervalas x ir y ašimis ne mažesnis kaip 120 mm x 80 mm. Turi būti galimybė ant objektinio stalelio sumontuoti indų laikiklius |  |
| 12. | Indų laikikliai | - Laikikliai turi būti skirti stabiliam indų laikymui mikroskopavimo metu ir turi būti suderinami su sistemos motorizuotu objektiniu staleliu. Komplekte turi būti šie laikikliai: universalus, hemocitometro, 35 mm, 60 mm ir 100 mm Petri lėkštelių, 25 mm x 75 mm objektinių stiklelių, T-25, T-75 flakonams, 6, 12, 24, 48, 96, 384 šulinėlių plokštelių laikiklis, |  |
| 13. | Kamera | Monochromatinė CMOS ne mažiau kaip 3,2 MP kamera. Pikselio rezoliucija ne didesnė nei 3,45 µm. |  |
| 14. | Inkubatorius | Turi būti galimybė ant mikroskopo objektinio stalelio sumontuoti inkubatorius kamerą su dujų, šilumos ir drėgmės reguliavimu, „Time-Lapse“ eksperimentams. |  |
| 15. | Fokusavimas | Turi būti autofokusavimas, kurio rezoliucija ne didesnė nei 0,150 µm. Turi būti galimybė koreguoti automatinį fokusavimą. |  |
| 16. | Vaizdų kokybė | Ne mažiau kaip 16 bitų monochromatiniai TIFF ir PNG formato vaizdai. Ne mažiau kaip 8 bit spalvinai TIFF, PNG JPG ir BMP formato vaizdais. |  |
| 17. | Programinė įranga | Turi būti integruota, skirta fotografuoti, saugoti ir analizuoti vaizdus Programinės įrangos paketą turi sudaryti šie funkcionalumai: - Automatinis fluorescencijos kubų ir objektyvų aptikimas ir identifikavimas. - Apšvietimo intensyvumo, ekspozicijos reguliavimas kiekvienam fluorescencijos kanalui atskirai. - Ryškumo, kontrasto, gamma spalvos reguliavimas prieš vaizdo generavimą ir gautiems vaizdams. - Galimybė atlikti autofokusavimą, bei rankinį fokusavimą. - Galimybė gauti vaizdus kiekvienu fluorescencijos kanalu atskirai ir sujungti į bendrą daugiaspalvį vaizdą. - Turi būti galimybė ant gauto vaizdo programiškai užsidėti įvairių dydžių tinkliuką ląstelių skaičiavimui, mastelio juostą, pažymėti plotą, gauti pažymėto ploto skersmens skaitinę išraišką. - Turi būti galimybė atlikti automatinį ir rankinį ląstelių skaičiavimą. Prieš atliekant automatinį skaičiavimą, turi būti galimybė nurodyti, kokie objektai turi būti skaičiuojami, o kas traktuojama kaip fonas. Turi būti galimybė koreguoti sukibusių objektų skaičiavimą, pagal šviesos intensyvumą ir pagal formą. Atliekant skaičiavimą rankiniu būdu, turi būti galimybė skirtingai skaičiuojamus objektus pasižymėti skirtingais ženklais. Suskaičiuotas objektas monitoriuje turi likti pažymėtas - Turi būti galimybė įvertinti konfluentiškumą gaunant procentinę išraišką. - Turi būti galimybė nustatyti parametrus vaizdinimo programai, ir automatiškai atlikti vaizdinimą laiko intervalais „time-lapse“ rėžimu. Gautas eksperimento rezultatas turi būti automatiškai užsaugomas kaip video MP4 arba AVI formato failas. Turi būti galimybė pagal nustatytus parametrus automatiškai atlikti vaizdinimą Z ašyje ir gauti projekcinį vaizdą. |  |
| 18. | Vaizdų analizavimo programa | Vaizdų analizės programą turi sudaryti ne mažiau kaip sekantys funkcionalumai: - Ląstelių skaičiavimas visuose vaizdinimo rėžimuose: šviesaus lauko, fluorescenciniuose, spalviniuose; - Rankinis ir automatinis ląstelių skaičiavimas pagal programiškai nustatytus skaičiavimo parametrus - Išmanusis segmentavimas, leidžiantis apmokyti programą atskirti norimus matuoti ar skaičiuoti objektus nuo fono. - Galimybė atlikti skaičiavimą visame vaizde, viename arba keliuose nustatytuose vaizdo plotuose. - Galimybė skaičiuoti vaizdinant ląsteles laiko intervalais; - Galimybė pasižymėti, klasifikuoti, charakterizuoti ląsteles pagal formą, ilgį, plotą, šviesos intensyvumą. - Atstumo, ploto matavimo programiniai įrankiai. - Sinchronizuotas viso vaizdo ir padidinto vaizdo paslinkimas. - Automatinis minimalaus, maksimalaus ir vidutinio atstumo tarp dviejų objektų matavimas. - Spalvinių zondų ko-lokalizavimo įrankis. - Vaizdų ir vaizdo sekų laike išsaugojimas kompiuterio laikmenose. Saugojimas failų sistemoje ir sąryšinėje duomenų bazėje, leidžiančioje atlikti daugiaparametrinę paiešką. - Spalvų koregavimas, vaizdo gerinimo funkcijos (šviesumas, kontrastas, gamma ir kt.). - Kompozicinių spalvinių vaizdų kompiliavimas iš neriboto skaičiaus monochrominių vaizdų. - Išplėsto fokuso vaizdo generavimas iš vaizdų serijos, vaizdų suliejimas, vaizdų sugretinimas ir sujungimas. Vaizdų erdvinio derinimo įrankis, leidžiantis sulygiuoti vaizdus X, Y vaizdų sekoje. - Viso vaizdo bei vaizdo sekų ar pasirinktos vaizdo dalies (sekų dalies) automatinė analizė. - Matavimo rezultatų atvaizdavimas lentelėse, grafikuose, histogramos ir išbarstymo diagramos pavidalu, tame tarpe realiu laiku, atliekant matavimus. - Ataskaitų generavimas susiejantis tiriamus vaizdus su matavimo rezultatais vartotojo pasirinktu šablonu, šablonų redaktorius. - Makro programavimo priemonės darbo automatizavimui ir taikomosios programos pritaikymui specifinėms reikmėms. - Objekto sekimo funkcija, leidžianti sekti objekto koordinačių kitimą vaizdų sekoje. Pilnas auditas, registruojant visas procedūras, atliktas su tiriamu vaizdu |  |
| 19. | Instaliavimas ir apmokymas | Turi būti įtraukti |  |
| 20. | Įgaliojimai | Tiekėjas turi būti sertifikuotis verstis laboratorinės įrangos prekyba ir priežiūra. Turi būti pateiktas galiojantis ne prastesnis nei ISO 9001:2015 sertifikatas. Tiekėjas turi būti įgaliotas atstovas šalyje teikti ir aptarnauti gamintojo aparatūrą ir sąnaudines medžiagas skirtas ląstelių kultūroms bei fluorescencinei mikroskopijai. Turi būti pateikta galiojanti gamintojo įgaliojimo kopija. |  |
| 21. | Garantija | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |

3  pirkimo dalis:   Mėginio paruošimo įranga

3.1 Šaldanti centrifuga su rotorių komplektu, 1vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Temperatūros nustatymo ribos | Ne siauresnės, kaip nuo -20° iki 40°C, paklaida ne daugiau kaip ±2°C. Galimybė atšaldyti centrifugą prieš pradedant dirbti. |  |
| 2. | Maksimalus greitis | Ne mažesnis nei 29.000aps/min |  |
| 3. | Sudaroma centrifugavimo jėga | Ne mažiau kaip 100.000xg |  |
| 4. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau, kaip iki 120 min, galimybė įjungti pastovų centrifugavimą |  |
| 5. | Pagreitėjimo ir stabdymo lygiai | Įsibėgėjimas ne daugiau, kaip 3 min, stabdymas – ne ilgiau, kaip 4 min. |  |
| 6. | Variklis | Nereikalaujantis priežiūros, be šepetėlių |  |
| 7. | Vakuumavimo sistema | Turi būti integruota vakuumavimo sistema |  |
| 8. | Saugumas | Automatinis dangčio užrakinimas, avarinis dangčio atidarymas. Automatinė per didelio greičio korekcija, disbalanso detekcija, perkaitimo apsauga |  |
| 9. | Greitėjimo / lėtėjimo profiliai | Ne mažiau nei po 9 galimus pasirinkti profilius |  |
| 10. | Būtini rotoriai | Fiksuoto kampo aliumininis rotorius 1 vnt. ne mažiau 8x50 ml (centrifugavimo jėga ne mažiau 87000xg). Fiksuoto kampo anglies plaušo rotorius 1 vnt. ne mažesnio darbinio tūrio nei 6000 ml ( centrifugavimo jėga ne mažiau 17.500xg) Kintamo kampo aliumininis rotorius 1vnt. ne mažiau nei 6x50ml (centrifugavimo jėga ne mažesnė nei 30.100 xg) |  |
| 11. | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėn |  |
| 12. | Paslaugos | Prietaisą instaliuoti privalo gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. Su pasiūlymu privaloma pateikti serviso inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją. Serviso inžinierius privalo atlikti centrifugos IQ/OQ testavimą. |  |

3.2 Ultra centrifuga, 1vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Maksimalus greitis | Ne mažesnis nei 100.000aps/min. Greičio nustatymo tikslumas ne didesnis skaitine reikšme nei ±2 laipsniai |  |
| 2. | Sudaroma išcentrinė jėga | Ne mažesnė nei 800.000 xg |  |
| 3. | Darbinis tūris | Ne mažesnis nei 6 x 250ml |  |
| 4. | Valdymas | Mikroprocesorinis, lietimui jautriu ekranu |  |
| 5. | Laikmatis | Privalo būti integruotas laikmatis. Nustatoma darbo proceso trukmė ne mažesniame intervale nei nuo 1min iki 999val. |  |
| 6. | Temperatūros nustatymas | Ne mažesniame intervale nei nuo 0 iki 40 laipsnių. |  |
| 7. | Triukšmingumas | Ne didesnis nei 55dB |  |
| 8. | Komplektacija | Rotorius Nr 1 Fiksuoto kampo titaninis rotorius, kurio darbinis tūris ne mažesnis nei 8x6,5ml. Išvystoma išcentrinė jėga ne mažesnė nei 800.000 xg Rotorius Nr2 Fiksuoto kampo anlies plaušo rotorius, kurio darbinis tūris ne mažesnis nei 6x13ml. Išvystoma išcentrinė jėga ne mažesnė nei 320.000 xg Su rotoriais turi būti pateikti mėintuvėlių rinkiniai po ne mažiau nei 100vnt. Papildomos priemonės, skirtos mėgintuvėlių užpildymui, įdėjimui į rotorių ir išėmimui. |  |
| 9, | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėn |  |
| 10 | Paslaugos | Prietaisą instaliuoti privalo gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. Su pasiūlymu privaloma pateikti serviso inžinieriaus kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją. Serviso inžinierius privalo atlikti centrifugos IQ/OQ testavimą. |  |

3.3. Pipečių rinkinys, 1vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dozavimo tūriai ir paklaidos | Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 2 µl. Padalos vertė ne didesnė nei 0,002 µl. Paklaida pagal ISO 8655 dozuojant 1 µl ±0,080 µl. Kiekis - 1 vnt. Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 1 µl iki 10 µl. Padalos vertė ne didesnė nei 0,02 µl. Paklaida pagal ISO 8655 dozuojant 1 µl ±0,025 µl. Kiekis - 1 vnt. Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 10 µl iki 100 µl. Padalos vertė ne didesnė nei 0,1 µl. Paklaida pagal ISO 8655 dozuojant 100 µl ±0,80 µl. Kiekis - 1 vnt. Tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 100 µl iki 1000 µl. Padalos vertė ne didesnė nei 1 µl. Paklaida pagal ISO 8655 dozuojant 1000 µl ±6,0 µl. Kiekis - 1 vnt. |  |
| 2. | Tūrio reguliavimo mechanizmas | Tūrio reguliavimo mechanizmas turi būti atskirtas ir termiškai izoliuotas nuo korpuso. Pipetės mygtukas apsaugotas nuo netyčinio nustatyto tūrio pakeitimo. |  |
| 3. | Medžiagos | Pagamintos iš medžiagų atsparių UV šviesai, drėgmei ir cheminėms medžiagoms. |  |
| 4. | Autoklavavimas | Pipetės turi būti autoklavuojamos ne žemesnėje nei 120°C temperatūroje neišardžius. |  |
| 5. | Spalvinis kodavimas | Pipetės tūrio kodavimas spalva |  |
| 6. | Duomenų kortelė | Pipetės turi turėti duomenų kortelės laikiklį indentifikavimui ir pastaboms |  |
| 7. | Stovas | Su ne mažiau kaip 6 vietų stovu pipetėms |  |
| 8. | Garantijos laikotarpis | Gamintojo suteikiama garantija ne mažiau kaip 48 mėn. |  |
| 9. | Paslaugos | Tiekėjas privalo instaliuoti prietaisą ir apmokinti naudotis ne mažiau kaip 5 darbuotojus. |  |

3.4. Autoklavas, 1 vnt

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tipas | Vertikalus. |  |
| 2 | Tūris | 95 – 100 litrų talpos. |  |
| 3 | Kameros vidiniai išmatavimai | Diametras 400 (± 50) x gylis 750 (± 50) mm. |  |
| 4 | Išoriniai autoklavo gabaritai | Išoriniai autoklavo gabaritai ne didesni nei : plotis 550 (± 100) x aukštis 1000 (± 100) x gylis 700 (± 100) mm. |  |
| 5 | Korpusas | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |
| 6 | Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas. |  |
| 7 | Programavimas | Ne mažiau kaip 20 standartinių programų, su galimybe jas programuoti pagal vartotojo poreikius. |  |
| 8 | Programa Durham vamzdeliams | Su specialia programa Durham vamzdeliams. |  |
| 9 | Nukenksminimo programa | Su specialia programa nukenksminimui su temperatūros kėlimu pulsais, nenaudojant vakuumo. |  |
| 10 | Temperatūros palaikymo funkcija | Su temperatūros palaikymo funkcija po ciklo, sterilizuojant skysčius. |  |
| 11 | Temperatūra | Ne mažiau kaip iki 140 °C. Temperatūros palaikymo tikslumas ne blogesnis nei ±0,3 K. |  |
| 12 | Garo generatorius | Su integruotu garo generatorium |  |
| 13 | Kaitinimo galingumas | Kaitinimo galingumas ne mažiau kaip 9 kW. |  |
| 14 | Maksimalus pasiekiamas slėgis | Maksimalus pasiekiamas slėgis iki ne mažiau kaip 4 bar. |  |
| 15 | Papildomas temperatūros jutiklis | Su papildomu lanksčiu temperatūros jutikliu PT 100 arba analogišku kameros viduje. Jutiklis turi turėti fiksatorių dangtyje iš vidinės pusės, apsaugant jį nuo pažeidimų. |  |
| 16 | Garo pašalinimas | Su garo kondensavimu, šaldant vandeniu ir kontroliuojant temperatūrą. |  |
| 17 | Dangtis | Automatiškai valdomas. |  |
| 18 | Duomenų kaupimas | Su vidine atmintimi, kaupiančia informaciją ne mažiau kaip apie 360 ciklų. |  |
| 19 | Vakuumo sistema | Su integruota vakuumo sudarymo sistema |  |
| 20 | Integruota šaldymo sistema | Su šaldymo vandentiekio vandeniu sistema, naudojant suspaustą orą. |  |
| 21 | Kompresorius | Pateikti su suspausto oro kompresoriumi. |  |
| 22 | Spausdintuvas | Su integruotu į autoklavo korpusą spausdintuvu. |  |
| 23 | Krepšiai | Komplektacijoje ne mažiau kaip 2 tinklinio tipo krepšiai. |  |
| 24 | Maitinimas | 380-400V, 50/60 Hz. |  |

2 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL UAB „Infoklinika“ laboratorinės  įrangos pirkimo

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

I pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

II pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

III pirkimo daliai

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | Vnt. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas Nr. 3 Sutarties projektas

- PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. - 2021. m. sausio mėn. ____ d. - Vilnius

- UAB „Infoklinika“, įmonės kodas 304219400, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Gudmono (toliau sutartyje vadinama – Pirkėjas) ir .....................“, įmonės kodas .............., atstovaujama .................., veikiančio pagal įstatus (toliau sutartyje vadinama – Pardavėjas), vadovaudamosi projekto „Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0023 „Žmogaus indukuotų daugiagalių kamieninių ląstelių grįžtamojo nemarumo technologijos kūrimas“, sudarėme šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis). Toliau Sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis

- 1. Sutarties objektas - 1.1. Šia sutartimi Pardavėjas perduoda Pirkėjui nuosavybės teise šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytą (-us) daiktą(-us), o Pirkėjas įsipareigoja už juos sumokėti šioje sutartyje nustatytą pinigų sumą, šioje sutartyje nustatytais terminais. - 1.2. Sutarties dalykas – Laboratorinė įranga, toliau sutartyje vadinama Prekėmis. Prekių nomenklatūra (pavadinimai), kiekis, kainos ir techninės charakteristikos nurodytos Sutarties priede Nr. 1. - 1.3. Prekes Pardavėjas pristato adresu: Šiaulių pl. 18, Telšiai, Lietuva.

- 2. Mokėjimo tvarka - 2.1. Prekių kaina, už kurią Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes Pirkėjui, yra nurodyta Sutarties priede Nr. 1 ir iš viso yra ............ EUR (................ eurai ir .... ct.) be PVM. Bendra Prekių kaina be PVM nekeičiama. - 2.2. Į 2.1. punkte nurodytą sumą įskaityti visi Prekių tiekėjo mokami mokesčiai ir su Prekių teikimu, susijusios Pardavėjo išlaidos. - 2.3. Tiekėjui pristačius prekes, UAB „Infoklinika“ įtraukia gautą PVM sąskaitą-faktūrą į mokėjimo prašymą ir atsiskaito su tiekėju per 5 darbo dienas nuo to, kai Lietuvos verslo paramos agentūra išmoka lėšas pagal projekto „Žmogaus indukuotų daugiagalių kamieninių ląstelių grįžtamojo nemarumo technologijos kūrimas ”, Paramos sutartį. Bendras apmokėjimo terminas neturi viršyti 90 kalendorinių dienų. - 2.4. Visi mokėjimai pagal šią sutartį atliekami eurais.

- 3. Prekių pristatymo terminai - 3.1. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 2), nurodytomis sąlygomis ir terminais. - 3.2. Prekių pristatymas fiksuojamas: - 3.2.1. Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą arba; - 3.2.2. Pirkėjui pasirašant Pardavėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą. - 3.3. Šalys susitaria, jog dalinis Prekių pristatymas yra galimas.

- 4. Prekių kokybė ir garantijos - 4.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl kokybės, jo pretenzijos Pardavėjui pareiškiamos 10 dienų laikotarpyje raštu nuo prekių gavimo dienos. Pardavėjas privalo raštu atsakyti Pirkėjui į pareikštą pretenziją per 10 darbo dienų. - 4.2. Pirkėjo pareikštos pretenzijos nesustabdo šalimis prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų vykdymo. - 4.3. Pardavėjas suteikia Prekėms ne mažesnę nei nurodyta techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 2) mėnesių garantiją. Pardavėjas atlieka Prekių garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. - 4.4. Garantija negalioja, jei Pardavėjas nustato, kad prekių defektai ar trūkumai garantiniu laikotarpiu atsirado dėl Pirkėjo kaltės (tyčios ar neatsargumo), taip pat jei prekės sugedo ar žuvo dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. - 4.5. Nustatyti, ar Prekių gedimas ar trūkumas atsirado dėl Pardavėjo ar gamintojo kaltės, šalys gali kviestis nepriklausomus ekspertus.

- 5. Šalių teisės ir pareigos - 5.1. Jei Pirkėjas delsia priimti jam pristatytas Prekes arba vykdyti mokėjimus pagal šią sutartį iki Prekių perdavimo momento, Pardavėjas gali sulaikyti prekes ir tuo atveju Pirkėjas papildomai privalo mokėti delspinigius po 0,2% nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. - 5.2. Jei Pirkėjas delsia vykdyti mokėjimus pagal šią sutartį po Prekių perdavimo, Pirkėjas privalo mokėti delspinigius po 0,2% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. - 5.3. Pirkėjas Prekių pristatymo dieną privalo paruošti vietą Prekių sumontavimo ir išbandymo darbams atlikti (atlaisvinti vietą, įrengti elektros, dujų, vandens ir kitų būtinų prekių tiekimą). Pirkėjui neįvykdžius šios pareigos tinkamai, Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju Sutarties 3 straipsnyje numatyta tvarka, o Prekių sumontavimo ir išbandymo laikas Šalių suderinamas atskiru rašytiniu susitarimu. - 5.4. Jei Pardavėjas dėl nepateisinamų priežasčių vėluoja perduoti prekes, o Pirkėjas vykdo savo įsipareigojimus, Pardavėjas Pirkėjui raštu pareikalavus Pirkėjui moka delspinigius po 0,2% nuo vėluojamų perduoti Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos.

- 6. Sutarties galiojimo terminas - 6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo.

- 7. Kitos sąlygos - 7.1. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. - 7.2. Šalys gali būti atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį, jei jų įvykdymas tuo momentu pakenktų šalių teisėtiems interesams (yra didelė Prekių žuvimo rizika, ekstremali ekonominė ar politinė situacija, ar pan.). Tokiu atveju šalys raštu susitaria dėl tarpusavio įsipareigojimų vykdymo sustabdymo, nurodant sustabdymo terminus. Toks susitarimas tampa neatsiejama šios sutarties dalimi. - 7.3. Visi ginčai, kilę iš šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. - 7.4. Visi priedai, paminėti šioje sutartyje, yra neatsiejamos jos dalys. Visi sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data. - 7.5. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu. - 7.6. Pirkimo sutartį nutraukus pirkėjo iniciatyva dėl pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, pardavėjas moka 5% (penkių procentų) baudą nuo sutarties kainos. - 7.7. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. - 7.8. Kontaktinis asmuo iš Pirkėjo pusės: - Saulius Gudmonas - Tel. Nr. 861499779 - El. paštas: uab.infoklinika@gmail.com - 7.9. Kontaktinis asmuo iš Pardavėjo pusės: - .....................Tel. Nr. - El. paštas: _________

- 8. Sutarties šalių rekvizitai - Pirkėjas:; - Pardavėjas:. - UAB „Infoklinika“. - Šiaulių plentas 18, Telšiai. - Įmonės kodas 304219400. - PVM mokėtojo kodas: -. - Tel. 861499779. - El. paštas: uab.infoklinika@gmail.com; - Email.:. - Direktorius; - Direktorius. - Saulius Gudmonas. - A.V.; - A.V..

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Jeigu neįmanoma nurodyti tikslių kiekių, rekomenduojama nurodyti preliminarius, kurie susidarytų normaliomis sąlygomis vykdant numatytą pirkimo sutartį ar pirkimo sutartis. Jeigu kartu su prekėmis perkamos paslaugos ir (ar) darbai, su paslaugomis perkamos prekės ir (ar) darbai, su darbais perkamos prekės ir (ar) paslaugos, techninėje specifikacijoje nurodomi reikalavimai kartu perkamoms prekėms, paslaugoms, darbams.

Neperkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto vertę, sudėtingumą, turi nustatyti minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus. Šie reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, konkretūs, aiškūs, tikslūs ir visiems suprantami. Keliami kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Rengiant tiekėjų

.

Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas

Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas

Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas