uždaroji akcinė bendrovė „RDA SPOT“

Į.k. 301507397, PVM mok. k. LT100004116916, Birželio 23-iosios g. 12, LT-03205 Vilnius.

El. p. sigita@rdaspot.com , +370 676 96681

KONKURSO SĄLYGOS

Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema

TURINYS

- BENDROSIOS NUOSTATOS......................................................................................2

- PIRKIMO OBJEKTAS........................................................................ .........................2

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI........................................................2

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS............................................4

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS...............................5

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS....................................................6

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS..................................................................6

- DERYBOS......................................................................................................................7

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....................................................7

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS..............................................................................7

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS...................................................................................8

- PRIEDAI.........................................................................................................................9

  - Priedas. Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos techninė specifikacija..............................................................................................................10

  - Priedas. Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos pasiūlymo forma.........................................................................................................................13

  - Priedas. Tiekėjo deklaracija......................................................................................19

  - Priedas. Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas...............................................................20

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „RDA Spot“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „SKL Covid-19 tyrimo rinkinys“ (pagal priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ finansavimo sąlygų aprašą), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemą.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorė Sigita Danilevičienė, tel. +370 676 96681, el. sigita@rdaspot.com .

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

  - Įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas darbo vietoje, darbuotojų apmokymas:            4 sav. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Galimas pratęsimas raštišku Pirkėjo sutikimu iki               5 dienų, jei įranga vėluoja, dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių.

  - Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta – Birželio 23-iosios g. 12, Vilnius, LT-03205 Lietuva.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašių prekių tiekimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. pirkimo objektą; 1.3. sutarties vertę; 1.5. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.5. kontaktinį asmenį; 1.6. kita aktuali informacija. |
| 3.1.2.2. | Tiekėjas privalo turėti bent vieną Lietuvoje reziduojantį, gamintojo sertifikuotą specialistą, apmokymams darbui su sistema ir programine įranga. Apmokymas turi būti vykdomas lietuvių kalba | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiami gamintojo sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą ir kita aktuali informacija. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija |
| 3.1.2.3. | # Tiekėjas privalo būti įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prekės pardavimą, instaliavimą, garantinę priežiūrą ir turėti darbo patirtį išvardintoms veikloms su siūlomo tipo gamintojo įranga | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | 1) jei tiekėjas yra gamintojas, tiekėjas turi pateikti oficialų raštą, patvirtinantį, kad yra įrangos gamintojas bei kitą aktualią informaciją; 2) tuo atveju jei tiekėjas nėra gamintojas, tiekėjas turi pateikti su gamintoju pasirašytą sutartį arba dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus įrangos gamintojo atstovas bei kitą aktualią informaciją |
| 3.1.2.4. | Tiekėjas gali užtikrinti prekės (įrangos) naudojimo vietoje prekės (įrangos) garantinį aptarnavimą bei remontą | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija |

Pastabos*:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – privalo pateikti priesaikos deklaraciją arba oficialią tiekėjo deklaraciją;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3)  Iškilus neaiškumams dėl pateiktų dokumentų tinkamumo, Pirkėjas gali paprašyti pateikti dokumentų originalus ar patvirtintas kopijas (dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir  datą).

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens ir siunčiamas el. paštu sigita@rdaspot.com, laiško temoje nurodant „Konkursas. Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema, Tiekėjo pavadinimas“.

  - Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Priedai prie pasiūlymo ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių ir (arba) anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą el. paštu sigita@rdaspot.com.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas;

    - kitus konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. kovo 5 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pavėluotai gauti pasiūlymai neįtraukiami į konkursą.

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais arba kita valiuta (tuomet kaina bus perskaičiuota į Eurus remiantis Lietuvos banko paskelbtu kursu, kuris galios pasiūlymo pateikimo dieną), turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su prekių pateikimu, kaip nurodyta specifikacijoje.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo jo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, paaiškinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: direktorė Sigita Danilevičienė, tel. +370 676 96681, el. sigita@rdaspot.com.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymai bus vertinami 2021 m. kovo 5 d. 15:30 val.  Tiekėjo siųsto laiško atidarymas ir pasiūlymo parsisiuntimas prilyginamas susipažinimui su Tiekėjų siųstais pasiūlymais.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina;

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Pirkimo metu derybos vykdomos nebus.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas   įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas darbo vietoje ir darbuotojų apmokymas per 4 savaites nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šio termino pratęsimas galimas Pirkėjo raštišku sutikimu iki 5 dienų, jei įranga vėluoja dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių, kitu atveju vadovaujamasi šio konkurso sąlygų 10.7 punktu.

  - Atsiskaitymo sąlygos: Atsiskaitymo sąlygos: ne mažiau kaip du mokėjimai į Tiekėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą. 15.000,00 eur avansinis mokėjimas apmokamas po Sutarties su Tiekėju pasirašymo dienos per 5 darbo dienas. Likusi suma apmokama po Įrangos pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu, pilno sumontavimo ir paleidimo per 15 darbo dienų. Įrangos įsigijimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu ir išrašoma sąskaita-faktūra.

    - Tiekėjas gali pateikti Pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinamo garantiją Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą (toliau − Garantija), kad laiku įvykdys pirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Garantija pateikiama per 10 dienų po pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą sutarties galiojimo laiką.

      - Pirkėjas, gavęs Tiekėjo sutarties įvykdymo užtikrinamo garantiją, atlieka išankstinį apmokėjimą ne didesnei nei garantijoje numatytai sutarties įvykdymo užtikrinamo sumai per 10 dienų nuo garantijos pateikimo.

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos;

  - Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

  - Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

  - Tiekėjas, pažeidęs konkurso sąlygų 2.4. punktą ir nesant Pirkėjo kaltės neperdavus įrangos Pirkėjui, įsipareigoja sumokėti Pirkėjui delspinigius – po 0,02 proc. nuo nepristatytos įrangos kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Vėluojant prekes pristatyti daugiau kaip 30 dienų sutartis automatiškai nutraukiama, o Tiekėjas privalo per 3 darbo dienas sumokėti visą iš Pirkėjo gautą sumą už prekes bei sumokėti 5 proc. dydžio baudą skaičiuojamą nuo Sutarties vertės ir iki nutraukimo dienos priskaičiuotus delspinigius.

  - Pirkėjas vėluodamas vykdyti mokestinius įsipareigojimus ir nesant Tiekėjo kaltės, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui delspinigius – po 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Garantinis terminas: ne mažiau 12 mėn., išskyrus atvejus kai gamintojas nurodo ilgesnį garantijos laikotarpį. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Priedas. Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos techninė specifikacija;

  - Priedas. Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos pasiūlymo forma;

  - Priedas. Tiekėjo deklaracija;

  - Priedas. Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas.

Konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama konkurso sąlygų dalis. Prekių techninės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui. Siūlomos prekės turi būti lygiavertės arba ne prastesnės nei aprašoma šioje techninėje specifikacijoje. Visos siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

Pirkimo objektas: Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema, 1 kompl.

Bendri reikalavimai Pirkimo objektui:

- Įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas darbo vietoje, darbuotojų apmokymas: 4 sav. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Galimas pratęsimas raštišku Pirkėjo sutikimu iki 5 dienų, jei įranga vėluoja, dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių, kitu atveju vadovaujamasi šio konkurso sąlygų 10.7 punktu.

- Įrangos pristatymo adresas: Birželio 23-iosios g. 12, Vilnius, LT-03205, Lietuva.

- Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos susijusios su dokumentacijos ruošimu, derinimu, gamyba, įskaitant įrangos pridavimą, įvedimą į eksploataciją.

- Tiekėjas turi turėti sertifikuotą personalą apmokyti Pirkėjo darbuotojus darbui su perkama įranga.

- Įrangos garantinis aptarnavimas.

- Įrangos naudojimo ir aptarnavimo vadovas.

Specialieji techniniai reikalavimai Pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos (UHPLC)-masių spektrometrijos sistema | Ypač aukšto jautrumo ir greičio LCMSMS sistema skirta kiekybinei ir kokybinei didelio kiekio organinių junginių analizei biologinėse matricose |
| 2. | Sistemos sandara | Sistemos sudėtinės dalys: - Eliuentų formavimo modulis (privalomas); - Automatinis (arba lygiavertis) mėginių injektorius; - Kolonėlių termostatas (privalomas); - Masių spektrometrinis detektorius (privalomas); - Dedikuota (arba lygiavertė) programinė įranga. |
| 3. | 1. Eliuentų formavimo modulis | Skysčių chromatografijos sistema privalo be jokių papildomų paruošimų dirbti ir ultraefektyvosios (UHPLC) ir tradicinės chromatografijos režimuose |
| 4. | Eliuentų formavimo modulis | Ne mažiau dviejų kanalų gradientinė sistema su automatiniu vožtuvu kiekvienam kanalui leidžiančiu programiškai pasirinkti vieną iš dviejų tirpiklių |
| 5. | Eliuentų kiekio talpose stebėjimo funkcija | Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija, kai talpose realiu laiku matuojamas faktinis eliuentų kiekis. Funkcija privalo gebėti automatiškai išmatuoti realų esamą eliuentų kiekį ir išmesti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų eliuentų nepakaks ruošiamai chromatografinei analizei ar jų sekai |
| 6. | Palaikomas maksimalus slėgis | Ne mažiau nei iki 1300 bar |
| 7. | Srautas | Palaikomas srauto intervalas ne siauresnis nei nuo 0,0001 ml/min iki 10 ml/min |
| 8. | Srauto tikslumas | Ne daugiau nei ± 1% |
| 9. | Srauto preciziškumas | Ne daugiau nei 0,06% RSD |
| 10. | Gradiento diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 100 %, 0,1 % žingsniu |
| 11. | Gradiento tikslumas | Ne blogesnė nei ± 0.5% RSD |
| 12. | Sistemos tuščias tūris | Ne daugiau nei 140 µl |
| 13. | Stūmoklių apiplovimas | Sistema privalo integruoti automatinį stūmoklių apiplovimą |
| 14. | 2. Automatinis mėginių įvedimo įrenginys | Privalomas, palaikantis ne mažiau nei 1300 bar slėgį |
| 15. | Pozicijų skaičius | Ne mažiau nei 150 pozicijų 1,5 ml (2 ml) buteliukams |
| 16. | Kelių formatų naudojimas vienu metu | Sistema privalo leisti naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus talpų formatus vienos analizės ir vienos sekos metu |
| 17. | Įvedamo mėginio tūris | Ne mažiau nei nuo 0,1 µl iki 100 µl |
| 18. | Mėginio pernešimas | Ne daugiau nei 0,0005 % |
| 19. | Mėginių termostatavimas | Privalomas |
| 20. | Mėginių termostatavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 4 °C iki 40 °C. |
| 21. | Mėginių paruošimas prieš analizę | Autoinjektorius privalo turėti automatinę (arba lygiavertę), programuojamą mėginių ruošimo funkciją |
| 22. | Sumuštinio tipo injekcija | Sistema privalo galėti atlikti lengvai programuojamą sumuštinio tipo injekciją (angl. co-injection), kai kartu su mėginiu injektuojami pasirenkami reagentai/tirpikliai |
| 23. | Autoinjektoriaus greitis | Injekcijos trukmė ne daugiau nei 8 s |
| 24. | 3. Kolonėlių termostatas su šaldymo funkcija | Privalomas |
| 25. | Minimalūs termostatavimo temperatūros diapazono rėžiai | Ne siauresnis nei nuo -10 °C žemiau kambario temperatūros iki 80 °C |
| 26. | Termostato temperatūros preciziškumas | Ne didesnė nei 0,1 °C. |
| 27. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Talpa ne mažiau nei 6 kolonėlės |
| 28. | Kolonėlių perjungimo vožtuvas | Privalomas į kolonėlių termostatą integruotas vožtuvas leidžiantis automatiškai pasirinkti iš ne mažiau nei 6 chromatografinių kolonėlių |
| 29. | Srauto nukreipimo vožtuvas | Privalomas į kolonėlių termostatą integruotas programuojamas vožtuvas automatiškai nukreipiantis srautą po kolonėlės - MS/nuotėkos |
| 30. | 4. Masių spektrometrinis detektorius | Aukšto jautrio sistema, kurios greitis pakankamas talpinti daugiau kaip 1000 analičių vienos analizės metu |
| 31. | Konstrukcija | Privaloma trigubo kvadrupolio konstrukcija |
| 32. | Jonų šaltinis | Privaloma elektropurkštuvinė jonizacija (ESI) |
| 33. | ESI jonų šaltinio išgarinimo temperatūra | Ne mažiau nei 600°C |
| 34. | Masių diapazonas trigubo kvadrupolio režime | m/z intervalas ne siauresnis nei nuo 10 Da iki 2000 Da |
| 35. | Maksimalus masių skanavimo greitis | Ne mažesnis kaip 30 000 Da/sek, kai skanuojama 0,1 Da žingsniu |
| 36. | Jonizacijos poliškumo keitimo intervalas | Ne daugiau nei 5 ms |
| 37. | MRM jautrumas teigiamos ESI jonizacijos režime | Signalo/triukšmo santykis (S/N) MRM režime ne mažesnis nei: 500 000:1 injektuojant 1 pg rezerpino |
| 38. | MRM jautrumas neigiamos ESI jonizacijos režime | Signalo/triukšmo santykis (S/N) MRM režime ne mažesnis nei 500 000:1 injektuojant 1 pg chloramfenikolio |
| 39. | Matavimo režimai | Privaloma – Q1 skenavimas, Q3 skenavimas, produkto fragmentų skenavimas, prekursoriaus skenavimas, „neutral loss“ skenavimo režimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM arba SIR) Q1 ir Q3 režimuose, SRM (arba MRM) režimas |
| 40. | Masių stabilumas | Ne didesnis nei 0,1Amu per 48 val. pasiekus pusiausvyrą |
| 41. | Matavimo dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 6x106 |
| 42. | Trumpiausias duomenų registracijos intervalas (dwell time) MRM režime | Ne didesnis nei 1 ms |
| 43. | Trumpiausias pauzės laikas (tarp MRM matavimų) | Ne didesnis nei 1 ms |
| 44. | MRM registravimo dažnis | Ne mažiau kaip 550 MRM per sekundę |
| 45. | Vakuuminė sistema | Privalo būti sudaryta iš ne daugiau nei vieno turbomolekulinio siurblio, ir ne daugiau nei vieno rotacinio siurblio |
| 46. | Rutininis valymas | Privalo būti galimybė valymo tikslu išmontuoti sistemą iki fokusuojančių elektromagnetinių linzių, neišjungiant vakuumo |
| 47. | 5. Programinė įranga | Komplektuojama sistema turi būti valdoma viena programine įranga |
| 48 | MRM sąlygų optimizavimas atskiroms analitėms | Privalomas pilnai automatinis analičių MRM sąlygų optimizavimas naudojant tik LCMS sistemos autoinjektorių |
| 49. | Kiekybinė analizė | Privalomi sprendimai kiekybinei analizei atlikti |

Konkurso sąlygų

2 priedas

Projekto vykdytojui UAB „RDA Spot“

PASIŪLYMAS

DĖL Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistemos

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt;

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Organinių junginių biologinėse matricose nustatymo sistema | 1 | Kompl. |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM /: ____________________________(suma žodžiais).

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: ____________________________(suma žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Atitikimas minimaliems rodikliams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos (UHPLC)-masių spektrometrijos sistema | Ypač aukšto jautrumo ir greičio LCMSMS sistema skirta kiekybinei ir kokybinei didelio kiekio organinių junginių analizei biologinėse matricose |  |
| 2. | Sistemos sandara | Sistemos sudėtinės dalys: - Eliuentų formavimo modulis (privalomas); - Automatinis (arba lygiavertis) mėginių injektorius; - Kolonėlių termostatas (privalomas); - Masių spektrometrinis detektorius (privalomas); - Dedikuota (arba lygiavertė) programinė įranga. |  |
| 3. | 1. Eliuentų formavimo modulis | Skysčių chromatografijos sistema privalo be jokių papildomų paruošimų dirbti ir ultraefektyvosios (UHPLC) ir tradicinės chromatografijos režimuose |  |
| 4. | Eliuentų formavimo modulis | Ne mažiau dviejų kanalų gradientinė sistema su automatiniu vožtuvu kiekvienam kanalui leidžiančiu programiškai pasirinkti vieną iš dviejų tirpiklių |  |
| 5. | Eliuentų kiekio talpose stebėjimo funkcija | Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija, kai talpose realiu laiku matuojamas faktinis eliuentų kiekis. Funkcija privalo gebėti automatiškai išmatuoti realų esamą eliuentų kiekį ir išmesti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų eliuentų nepakaks ruošiamai chromatografinei analizei ar jų sekai |  |
| 6. | Palaikomas maksimalus slėgis | Ne mažiau nei iki 1300 bar |  |
| 7. | Srautas | Palaikomas srauto intervalas ne siauresnis nei nuo 0,0001 ml/min iki 10 ml/min |  |
| 8. | Srauto tikslumas | Ne daugiau nei ± 1% |  |
| 9. | Srauto preciziškumas | Ne daugiau nei 0,06% RSD |  |
| 10. | Gradiento diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 100 %, 0,1 % žingsniu |  |
| 11. | Gradiento tikslumas | Ne blogesnė nei ± 0.5% RSD |  |
| 12. | Sistemos tuščias tūris | Ne daugiau nei 140 µl |  |
| 13. | Stūmoklių apiplovimas | Sistema privalo integruoti automatinį stūmoklių apiplovimą |  |
| 14. | 2. Automatinis mėginių įvedimo įrenginys | Privalomas, palaikantis ne mažiau nei 1300 bar slėgį |  |
| 15. | Pozicijų skaičius | Ne mažiau nei 150 pozicijų 1,5 ml (2 ml) buteliukams |  |
| 16. | Kelių formatų naudojimas vienu metu | Sistema privalo leisti naudoti ne mažiau nei 3 skirtingus talpų formatus vienos analizės ir vienos sekos metu |  |
| 17. | Įvedamo mėginio tūris | Ne mažiau nei nuo 0,1 µl iki 100 µl |  |
| 18. | Mėginio pernešimas | Ne daugiau nei 0,0005 % |  |
| 19. | Mėginių termostatavimas | Privalomas |  |
| 20. | Mėginių termostatavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 4 °C iki 40 °C. |  |
| 21. | Mėginių paruošimas prieš analizę | Autoinjektorius privalo turėti automatinę (arba lygiavertę), programuojamą mėginių ruošimo funkciją |  |
| 22. | Sumuštinio tipo injekcija | Sistema privalo galėti atlikti lengvai programuojamą sumuštinio tipo injekciją (angl. co-injection), kai kartu su mėginiu injektuojami pasirenkami reagentai/tirpikliai |  |
| 23. | Autoinjektoriaus greitis | Injekcijos trukmė ne daugiau nei 8 s |  |
| 24. | 3. Kolonėlių termostatas su šaldymo funkcija | Privalomas |  |
| 25. | Minimalūs termostatavimo temperatūros diapazono rėžiai | Ne siauresnis nei nuo -10 °C žemiau kambario temperatūros iki 80 °C |  |
| 26. | Termostato temperatūros preciziškumas | Ne didesnė nei 0,1 °C. |  |
| 27. | Talpinamų kolonėlių skaičius | Talpa ne mažiau nei 6 kolonėlės |  |
| 28. | Kolonėlių perjungimo vožtuvas | Privalomas į kolonėlių termostatą integruotas vožtuvas leidžiantis automatiškai pasirinkti iš ne mažiau nei 6 chromatografinių kolonėlių |  |
| 29. | Srauto nukreipimo vožtuvas | Privalomas į kolonėlių termostatą integruotas programuojamas vožtuvas automatiškai nukreipiantis srautą po kolonėlės - MS/nuotėkos |  |
| 30. | 4. Masių spektrometrinis detektorius | Aukšto jautrio sistema, kurios greitis pakankamas talpinti daugiau kaip 1000 analičių vienos analizės metu |  |
| 31. | Konstrukcija | Privaloma trigubo kvadrupolio konstrukcija |  |
| 32. | Jonų šaltinis | Privaloma elektropurkštuvinė jonizacija (ESI) |  |
| 33. | ESI jonų šaltinio išgarinimo temperatūra | Ne mažiau nei 600°C |  |
| 34. | Masių diapazonas trigubo kvadrupolio režime | m/z intervalas ne siauresnis nei nuo 10 Da iki 2000 Da |  |
| 35. | Maksimalus masių skanavimo greitis | Ne mažesnis kaip 30 000 Da/sek, kai skanuojama 0,1 Da žingsniu |  |
| 36. | Jonizacijos poliškumo keitimo intervalas | Ne daugiau nei 5 ms |  |
| 37. | MRM jautrumas teigiamos ESI jonizacijos režime | Signalo/triukšmo santykis (S/N) MRM režime ne mažesnis nei: 500 000:1 injektuojant 1 pg rezerpino |  |
| 38. | MRM jautrumas neigiamos ESI jonizacijos režime | Signalo/triukšmo santykis (S/N) MRM režime ne mažesnis nei 500 000:1 injektuojant 1 pg chloramfenikolio |  |
| 39. | Matavimo režimai | Privaloma – Q1 skenavimas, Q3 skenavimas, produkto fragmentų skenavimas, prekursoriaus skenavimas, „neutral loss“ skenavimo režimas, pasirinkto jono stebėsena (SIM arba SIR) Q1 ir Q3 režimuose, SRM (arba MRM) režimas |  |
| 40. | Masių stabilumas | Ne didesnis nei 0,1Amu per 48 val. pasiekus pusiausvyrą |  |
| 41. | Matavimo dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 6x106 |  |
| 42. | Trumpiausias duomenų registracijos intervalas (dwell time) MRM režime | Ne didesnis nei 1 ms |  |
| 43. | Trumpiausias pauzės laikas (tarp MRM matavimų) | Ne didesnis nei 1 ms |  |
| 44. | MRM registravimo dažnis | Ne mažiau kaip 550 MRM per sekundę |  |
| 45. | Vakuuminė sistema | Privalo būti sudaryta iš ne daugiau nei vieno turbomolekulinio siurblio, ir ne daugiau nei vieno rotacinio siurblio |  |
| 46. | Rutininis valymas | Privalo būti galimybė valymo tikslu išmontuoti sistemą iki fokusuojančių elektromagnetinių linzių, neišjungiant vakuumo |  |
| 47. | 5. Programinė įranga | Komplektuojama sistema turi būti valdoma viena programine įranga |  |
| 48 | MRM sąlygų optimizavimas atskiroms analitėms | Privalomas pilnai automatinis analičių MRM sąlygų optimizavimas naudojant tik LCMS sistemos autoinjektorių |  |
| 49. | Kiekybinė analizė | Privalomi sprendimai kiekybinei analizei atlikti |  |
|  | Bendri reikalavimai |  |  |
| 50. | Garantija | Privaloma. Sistemai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją |  |
| 51. | Apmokymas darbui su įranga | Privalomas. Apmokymus darbui su sistema ir programine įranga privalo atlikti gamintojo sertifikuotas personalas (pridėti gamintojo sertifikatus). Apmokymas turi būti vykdomas lietuvių kalba. |  |
| 52. | Dokumentacija, instrukcijos | Privaloma. Naudojimo ir aptarnavimo vadovas, naudojimo instrukcijos spausdinta ir/arba elektroninė versija |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Prekių pristatymo terminas __________

Prekių garantija galioja __________

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

3 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Projekto vykdytojui UAB „RDA Spot“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

# atliekamame __________________________________________________________ ,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame dienraštyje __________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu  pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų

4 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Projekto vykdytojui UAB „RDA Spot“

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ  S Ą R A Š A S

| Eil. Nr. | Sutarties pavadinimas, pirkimo objektas | Sutarties vertė, Eur be PVM | Sutarties sudarymo ir įvykdymo datos | Sutarties įvykdymo vieta | Trumpas aprašymas | Užsakovas, užsakovo kontaktai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

| (Pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“ finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2020 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-939.

Jeigu konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodoma, kad pirkimas yra skirstomas į dalis, šie reikalavimai, jei reikia, nustatomi kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

Panašiomis prekėmis laikomos įvykdyta LCMS (angl. Liquid chromatography Mass spectrometry) sistemos sutartis arba prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.